## Allegato 1A Dettaglio Fornitura
ALLEGATO 2 - DETTAGLIO FORNITURA E FABBISOGNI
LOTTI | RIF | DESCRIZIONE | CND | CAMPIONATURA | UNITA' DI MISURA | STIMA FABBISOGNI 12 MESI | STIMA FABBISOGNI 36 MESI | BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 12 MESI | BASE D'ASTA DEL LOTTO PER 36 MESI | CRITERIO VALUTAZIONE
1 |  | Cannula orofaringea di guedel, sterile e monouso, in materiale plastico, atossico e trasparente, rigida, con bordi perfettamente arrotondati. L'estremità prossimale deve essere rinforzata e tale da impedire la deformazione della cannula al morso; le misure devono andare da 000 a 6 (da mm 30 a 110 in lunghezza). Provvista di codice colore che ne identifichi la misura. | R0101002 | 1 | PZ | 12000 | 36000 | 7800 | 23400 | CV1
2 |  | Set per l’intubazione delle vie respiratorie con atomizzatore per via mucosale ed erogazione di ossigeno. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0101 | 1 | PZ | 70 | 210 | 1190 | 3570 | CV2
3 |  | Set composto da device per l’atomizzazione di anestetici locali sulla mucosa laringo-tracheale. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R060101 | 0 | PZ | 130 | 390 | 780 | 2340 | MINOR PREZZO
MASCHERE E TUBI LARINGEI
4 | A | Maschera laringea per intubazione alla cieca, in PVC con cuffia gonfiabile. La maschera deve avere una forma anatomica precurvata con tubo di ventilazione in grado di accomodare un tubo endotracheale, manico rigido che ne consenta il posizionamento con una sola mano da qualsiasi posizione rispetto al paziente, sistema di ritenzione/elevazione dell’epiglottide nel lume della cuffia. Confezione singola, monouso, sterile. Disponibile in tre misure: 3-4-5. | R010201 | 1 | PZ | 290 | 870 | 14520 | 43560 | CV3
| B | Stabilizzatore per LMA FASTRACH +Tubo endotracheale monouso per maschera "tipo fastrack". Misure 6-6,5-7. | R010299 | 1 | PZ | 140 | 420 |  | 0
5 |  | Maschera laringea bilume, in PVC con cuffia gonfiabile. La maschera deve essere dotata di forma anatomica precurvata con tubo di drenaggio gastrico, coassiale al tubo di ventilazione, per permettere il posizionamento di sondini orogastrici fino a 14 Fr, blocca morso incorporato, sistema di ritenzione dell’epiglottide nel lume della cuffia e barra per agevolare il posizionamento e fissaggio in situ Il tubo dovrà essere molto flessibile e resistente all’inginocchiamento, anche quando soggetto ad estrema flessione. Non deve essere schiacciato da un apribocca rigido. Confezione singola, monouso, sterile. Misure dalla 1 alla 5 comprese le misure intermedie. | R010201 | 1 | PZ | 1200 | 3600 | 19200 | 57600 | CV3
6 |  | Maschera laringea bilume per la chirurgia del collo e della testa, in materiale plastico biocompatibile, latex free, cuffia morbida, resistente, estensibile, munita di palloncino pilota. La maschera deve essere dotata di un tubo di ventilazione trasparente, rinforzato e resistente alle flessioni. Confezione singola, monouso, sterile. Disponibile nelle misure dalla 2 alla 5 con misure intermedie. | R010201 | 1 | PZ | 150 | 450 | 2700 | 8100 | CV3
7 |  | maschera laringea bilume cuffia non gonfiabile realizzata in materiale idoneo a garantire comfort e tenuta (es. silicone) , sostenitore glottideo, canale per svuotamento gastrico, possibilità di introdurre tubi endotracheali nel canale di ventilazione, forma dello stelo ellittica (in sezione assiale), completamente privo di PVC, sterile, monouso, linea di corretto posizionamento, codice colore, connettore 15 mm, parte prossimale dello stelo con supporto antimorso rigido. Misure dalla 1 alla 5. | R010201 | 1 | PZ | 300 | 900 | 7500 | 22500 | CV3
TUBI ENDOTRACHEALI
8 | A | Tubo endotracheale spiralato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill accuratamente modellata per un’intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o “anelli” di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 3 a 9,5 mm con mezze misure, confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 26760 | 80280 | CV4
| B | Tubo endotracheale spiralato con mandrino pre-inserito in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata per un’intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o “anelli” di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 5 a 9 mm con mezze misure, confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 2220 | 6660 |  | 0
| C | Tubo endotracheale cuffiato non spiralato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, centimetratura per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Raccordo 15 mm. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Linea radiopaca. Monouso, sterile per impiego orale o nasale. Misure da 3 a misura 10, mezza misura inclusa. Confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 5000 | 15000 |  | 0
| D | Tubo endotracheale non cuffiato non spiralato pediatrico e neonatale monouso per via orale e nasale senza cuffia in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Misure da 2,0 a 4,5 con aumenti progressivi di 0,5 mm. Confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 700 | 2100 |  | 0
9 | A | Tubo endotracheale orale in PVC atossico, termosensibile, trasparente, dotato di punta accuratamente modellata e occhio di Murphy. Dotato di cuffia dal design conico che consente di ridurre l’aspirazione polmonare almeno del 90% (documentato) e di lume addizionale inglobato nella parete posteriore del tubo con apposito canale, che sia parte integrante del tubo stesso, per irrigazioni, aspirazioni e somministrazione di farmaci a livello dello spazio sub-glottico; sterile e privo di lattice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un congruo numero di sistemi di drenaggio delle secrezioni, automatico, temporizzato e sicuro da un punto di vista microbiologico, con accessori monouso o monopaziente, tra cui apposito raccoglitore delle secrezioni, e di sistema di monitoraggio continuo della pressione della cuffia con alimentazione autonoma e batteria autonoma in caso di trasporto. Misure dalla 6 alla 9 comprese le misure intermedie. | R0103 | 1 | PZ | 1600 | 4800 | 48000 | 144000 | CV4
| B | Sistema di aspirazionne | R01048 | 1 | PZ | 1600 | 4800 |  | 0
| C | Raccoglitore secrezioni | R01048 | 1 | PZ | 1600 | 4800 |  | 0
| D | linea di aspirazione | R01048 | 1 | PZ | 1600 | 4800 |  | 0
| A | Tubo tracheale presagomato per intubazione nasale, cuffiato realizzato in PVC di grado medicale trasparente. Cuffia conica a bassa pressione, grande volume residuo. Punta atraumatica tipo Magill con occhio di Murphy. Linea radiopaca longitudinale. Completo di connettore standard mm 15. Misure 5.0 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 600 | 1800 | 5756.5 | 17269.5 | CV4
10 | B | Tubo endotracheale presagomato per intubazione nasale, non cuffiato in PVC trasparente, sufficientemente rigido per intubazione orale, termoadattabile a temperatura corporea, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica, linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità a livello delle corde vocali e delle narici, completi di connettore standard mm 15, sterili, monouso.Tutte le misure dalla 3 alla 7. | R0103 | 1 | PZ | 200 | 600 |  | 0
| C | Tubo endotracheale presagomato angolato per intubazione orale, cuffiato in PVC trasparente, sufficientemente rigido per intubazione orale, termoadattabile a temperatura corporea, cuffia a bassa pressione con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica, linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità, completi di connettore standard mm 15, sterili, monouso. Tutte le misure. | R0103 | 1 | PZ | 500 | 1500 |  | 0
| D | Tubo endotracheale presagomato angolato, per intubazione orale, non cuffiato in PVC trasparente, sufficientemente rigido per intubazione orale, termoadattabile a temperatura corporea, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica, linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità, completi di connettore standard mm 15, sterili, monouso. Tutte le misure. | R0103 | 1 | PZ | 150 | 450 |  | 0
11 | A | Tubo endotracheale preformato orale armato, per intubazione di breve e media durata in PVC trasparente, armato, termoadattabile a temperatura corporea. Cuffia a bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica. Radiopaco con indicatori numerici di profondità, completo di connettore standard mm 15. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 6-6.5-7.0-7.5-8.0. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0103 | 1 | PZ | 1700 | 5100 | 28600 | 85800 | CV4
| B | Tubo endotracheale preformato nasale armato, per intubazione di breve e media durata in PVC trasparente, armato, termoadattabile a temperatura corporea. Cuffia a bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa, punta tipo Magyll con occhio di Murphy levigata e perfettamente arrotondata per intubazione atraumatica. Radiopaco con indicatori numerici di profondità, completo di connettore standard mm 15. Rapporto E.D./I.D ottimale (pareti sottili e resistenti). Misure 6-6.5-7.0-7.5-8.0. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0103 | 1 | PZ | 500 | 1500 |  | 0
12 |  | Tubo tracheale per microchirurgia laringea. Tubo tracheale oro/nasale realizzato in PVC di grado medicale trasparente termosensibile, cuffia ad ampio diametro e bassa pressione con escursione minima della cuffia in senso assiale, con palloncino spia e valvola di non ritorno a chiusura automatica e attacco standard per siringa. Punta tipo Magill con presenza di occhio di Murphy. Linea radiopaca per tutta la lunghezza del tubo e indicatori numerici di profondità. Misure 4.0-5.0-6.0, lunghezza superiore da 36 a 40 cm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0103 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 2750 | 8250 | CV4
13 |  | Tubo tracheale resistente al laser per la chirurgia della laringe, in gomma, con una maggiore stabilità all’inginocchiamento, modello Magill, punta atraumatica piegata con foro Murphy, due cuffie una dentro l’altra, due palloncini di controllo, due rubinetti a due vie con attacco luer e luer lock, dispositivo di arresto. Membrana di protezione contro i raggi del laser. Sterile, diametro interno da 4,0-8,0 mm. | R0103 | 1 | PZ | 100 | 300 | 10000 | 30000 | CV5
14 |  | Tubo tracheale cuffiato resistente al laser per la chirurgia della laringe, in acciaio inossidabile, flessibile, non infiammabile, doppia cuffia a bassa pressione, punta atraumatica, connettore 15 mm saldato al tubo. Assenza di lattice, confezione singola sterile. Tutte le misure. | R0103 | 1 | PZ | 150 | 450 | 15000 | 45000 | CV5
15 |  | Tubo preformato per intubazione tracheostomica con flangia flessibile, armato, preformato, precurvato, in PVC medicale atossico, forma con piegatura verso il torace, punta arrotondata, margini levigati, con tacche di riferimento di distanza dalla punta, indicazione del diametro interno, cuffia simmetrica a bassa pressione con palloncino munito di valvola unidirezionale con raccordo di 15 mm, palloncino di controllo, attacco universale, raccordo bianco incollato, radiopaco, siliconizzato, sterile, diametro interno mm 6 -11. | R0103 | 1 | PZ | 1500 | 4500 | 7800 | 23400 | CV4
16 |  | Fascia per fissare il tubo tracheale, pretagliata, con foro per l’adattamento del tubo tracheale. Misura universale che si adatti a qualsiasi tubo tracheale. In tessuto tipo “velfoam” per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Con strisce di velcro per permettere un rapido e facile posizionamento. Confezione singola, monouso, clinicamente pulita. | R01038099 | 0 | PZ | 4500 | 13500 | 7200 | 21600 | MINOR PREZZO
TUBI ENDOBRONCHIALI E ACCESSORI
17 | A | Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume con rostro carenale in PVC atossico, trasparente, termosensibile, confezionato già con mandrino inserito, misure da 35 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 | 4600 | 13800 | CV6
| B | Tubo endobronchiale destro a doppio lume con rostro carenale in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 35 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 |  | 0
18 | A | Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 | 4600 | 13800 | CV6
| B | Tubo endobronchiale destro a doppio lume in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 |  | 0
19 |  | Tubo endotracheale monolume con bloccatore bronchiale per ventilazione polmonare selettiva. Tubo endobronchiale monolume in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo, linea radiopaca e graduazione, fornito di canale che dà passaggio al dispositivo di blocco bronchiale che sia parte integrante del tubo stesso. Il dispositivo bloccante deve essere in idoneo materiale a norma con cuffia e palloncino di controllo. Il dispositivo bloccante deve avere all'interno un canale di almeno 2 mm di diametro per l’aspirazione o per applicare la CPAP. Misure da 6 a 9 F. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0103 | 1 | PZ | 30 | 90 | 9300 | 27900 | CV6
20 | A | Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti paramentri, per intubazione bronchiale sinistra. Di materiale idoneo a norma, trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch’esso colorato. Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell’aspirazione, 2 connettori angolati rotanti 15 mm., con doppio cappuccio munito di fori d’aspirazione. Spia ad Y, estrattore lunghezza intracorpale approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0104 | 1 | PZ | 30 | 90 | 15600 | 46800 | CV6
| B | Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti paramentri, per intubazione bronchiale destra. Di materiale idoneo a norma, trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch’esso colorato. Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell’aspirazione, 2 connettori angolati rotanti 15 mm., con doppio cappuccio munito di fori d’aspirazione. Spia ad Y, estrattore lunghezza intracorpale approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0104 | 1 | PZ | 30 | 90
21 |  | Set per bloccaggio endobronchiale costituito da un ansa distale in nylon regolabile fornita pre-assemblata con il catetere per bloccaggio. Il catetere è in materiale plastico centimetrato, diametro esterno 5.0 Fr o 9.0 Fr, lunghezza 50 cm, 65 cm o 78 cm; palloncino distale sferico in silicone, via laterale ad Y prossimale con valvola e sistema di gonfiaggio palloncino. Adattatore multiporta per ventilazione: una specifica per la ventilazione, una per l’introduzione di un broncoscopio, una per il catetere, una per il connettore endotracheale del diametro di 15 cm. Adattatore plastico CPAP. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 | 9500 | 28500 | CV7
22 |  | Set per bloccaggio endobronchiale per tubo tracheale, con punta orientabile mediante meccanismo di controllo esterno a ruota 65 cm 9 Fr. | R0104 | 1 | PZ | 50 | 150 | 9500 | 28500 | CV7
23 |  | Otturatore bronchiale in materiale idoneo, a norma graduato e radiopaco, punta conica apertura centrale, cuffia e palloncino di controllo, attacco luer-lock e raccordo fornito di canale per broncoscopio. Misure: pediatriche ed adulti. Latex free, monouso, sterile. Confezione singola. | R01 | 1 | PZ | 20 | 60 | 3800 | 11400 | CV7
24 |  | Valvola per CPAP che consenta l’impostazione precisa di valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O, completa di pallone da 1 litro, raccordo girevole ad angolo retto che faciliti il collegamento al tubo endobronchiale. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R010380 | 1 | PZ | 50 | 150 | 1750 | 5250 | CV8
CANNULE PER TRACHEOSTOMIA ED ACCESSORI
25 |  | Cannula tracheostomica cuffiata armata con flangia mobile in PVC, di grado medicale trasparente. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. Spirale in acciaio inossidabile contenuta nel contesto delle pareti della cannula per prevenire i rischi di collabimento. La spirale in acciaio e la punta della cannula, entrambe radiopache, per la verifica radiologica. Flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 2700 | 8100 | CV9
26 |  | Cannula tracheostomica cuffiata con flangia mobile in PVC termosensibile, trasparente con flangia mobile e regolabile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. Cuffia ad alto volume e bassa pressione morbida che garantisca una pressione inferiore ai 25 mmHg. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 1800 | 5400 | CV9
27 |  | Cannula tracheostomica con flangia fissa in PVC termosensibile, trasparente. Cuffia ad alto volume e bassa pressione morbida, deve essere dotata di pareti sottili, idonea sia per l’anestesia che per la ventilazione a lunga durata, evitando qualsiasi danneggiamento del tessuto tracheale. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 5.0-6.0-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-10.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 1500 | 4500 | CV9
28 |  | Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea in PVC termosensibile, di grado medicale, trasparente con cuffia a forma conica, il lume accessorio con tappo di chiusura, contenuto nelle pareti della cannula, sfociante sopra la cuffia, deve permettere di eseguire lavaggi ed aspirazioni a livello dello spazio sub-glottideo. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore, fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 3500 | 10500 | CV9
29 | A | Cannula tracheostomica non cuffiata in PVC termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, un'ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 18000 | 54000 | CV9
| B | Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, un'ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. | R0105 | 1 | PZ | 250 | 750 |  | 0
| C | Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata in PVC termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, un'ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 |  | 0
| D | Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata in PVC termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una controcannula riusabile trasparente, una controcannula riusabile con basso profilo, un'ulteriore controccannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannule. | R0105 | 1 | PZ | 150 | 450 |  | 0
30 | A | Cannula tracheostomica extralunga cuffiata, versione prossimale e distale in PVC termosensibile, con linea radiopaca. La cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anormale. Completa di controcannula flessibile, dotata di connettore da 15 mm con attacco a “baionetta”, otturatore e fascia di fissaggio. Controcannula per cannula tracheostomica extralunga in PVC disponibile prossimale e distale. Per facilitare l’identificazione della cannula tracheostomica extralunga, la flangia deve riportare serigrafate le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misure 5.0-6.0-7.0-8.0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 150 | 450 | 31500 | 94500 | CV9
| B | Cannula tracheostomica extralunga non cuffiata, versione prossimale e distale in PVC termosensibile, con linea radiopaca. La cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anormale. Completa di controcannula flessibile, dotata di connettore da 15 mm con attacco a “baionetta”, otturatore e fascia di fissaggio. Controcannula per cannula tracheostomica extralunga in PVC disponibile prossimale e distale. Per facilitare l’identificazione della cannula tracheostomica extralunga, la flangia deve riportare serigrafate le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misure 5.0-6.0-7.0-8.0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 200 | 600 |  | 0
31 | A | Cannula tracheostomica pediatrica e neonatale non cuffiata biocompatibile realizzata in PVC, connettore 15 mm, ISO, integrato alla cannula esterna. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione neonatale 3.0-3.5-4.0-4.5. Misure per la versione pediatrica 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5. Misure per la versione pediatrica lunga 5,0-5,5-6,0-6,5. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R0105 | 1 | PZ | 200 | 600 | 11700 | 35100 | CV9
| B | Cannula tracheostomica pediatria cuffiata biocompatibile realizzata in PVC, connettore 15.mm, ISO, integrato alla cannula esterna. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Corredata di palloncino pilota che facilita la verifica della pressione della cuffia. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione pediatrica cuffiata 4.0-4.5-5.0-5.5. Misure per la versione pediatrica cuffiata lunga 5.0-5.5-6.0-6.5. Assenza di lattice. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300
32 | A | Cannula tracheostomica cuffiata in silicone puro con flangia fissa tipo flessibile, cuffia in silicone capace di aderire al tubo per un agevole inserimento o rimozione, la linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta morbida per un'intubazione atraumatica, linea radiopaca per la verifica radiologica, otturatore per facilitare il posizionamento atraumatico, palloncino pilota in silicone puro provvisto di valvola unidirezionale, con connettore da 15 mm, con rivestimenti di medicazione per tracheotomia. Fascetta di fissaggio. Deve rispettare i test di impianto USP. Misure 5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-9.5 mm come diametro interno. Assenza di lattice. | R0105 | 1 | PZ | 150 | 450 | 10000 | 30000 | CV9
| B | Cannula tracheostomica non cuffiata in silicone con flangia fissa di tipo flessibile per maggior sicurezza e confort. Punta morbida per un'intubazione atraumatica. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Otturatore per facilitare il posizionamento atraumatico. Con connettore rotante da 15.mm. Con rivestimento di medicazione per tracheostomia. Fascetta di fissaggio. Misure 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 mm come diametro interno. Deve rispettare i test di impianto USP. Assenza di lattice. | R0105 | 1 | PZ | 50 | 150
33 |  | Cannule tracheostomiche corte per laringectomia non cuffiata. Misure 6-8-10. Adulti. Con controcannula non fenestrata riusabile. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0105 | 1 | PZ | 100 | 300 | 3900 | 11700 | CV9
34 |  | Cannula tracheostomica armata cuffiata monouso in PVC termosensibile, con otturatore forato e atraumatico per introduzione su filo guida, flangia di fissaggio regolabile. Confezione singola sterile, raccordo standard 5 mm. Latex free tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controccanule. | R0105 | 1 | PZ | 80 | 240 | 4000 | 12000 | CV9
35 |  | Cannula tracheostomica cuffiata in PVC con otturatore forato atraumatico e con lume supplementare per aspirazione subglottidea. Latex free. Tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcannule. | R0105 | 1 | PZ | 300 | 900 | 15000 | 45000 | CV9
36 |  | Valvola fonatoria compatibile con tutte le cannule tracheostomiche dei lotti precedenti con raccordo per ossigeno. | R9006 | 1 | PZ | 130 | 390 | 4940 | 14820 | CV10
37 |  | Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica costituita da fettucce di materiale espanso rivestito di cotone che assicurano un fissaggio della cannula sicuro e confortevole, da strisce di velcro poste su entrambi i lati per consentire di adattare la lunghezza alle esigenze del paziente e in materiale espanso rivestito di cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Confezione singola, monouso. Misura Small e Large. | R010580 | 0 | PZ | 5500 | 16500 | 8800 | 26400 | MINOR PREZZO
38 |  | Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica per regolare la pressione di cuffie ad alto volume e bassa pressione di cannule tracheostomiche e tubi endotracheali. La pressione in cuffia deve essere monitorata e tenuta continuamente a livelli pressori compresi tra 20 e 30 cm H2O, riducendo notevolmente il rischio di aspirazione o di danni da compressione ai tessuti della mucosa tracheale. Deve essere possibile una verifica visiva della corretta pressione nella cuffia. Confezione singola, latex free, clinicamente pulita, monouso. | R010580 | 1 | PZ | 400 | 1200 | 35200 | 105600 | CV11
KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA
39 |  | Kit per la tracheostomia translaringea TLT composto da: tracheoscopio rigido cuffiato, catetere mount girevole, ago curvo e guida metallica flessibile, tubo tracheale, connettore, cannula tracheostomica armata, linea di gonfiaggio della cuffia con palloncino spia, manopola di estrazione, bisturi, flangia di fissaggio della cannula, fettuccia per la flangia. Misure 5.5-6.5-7.5-8.5-9.5. Latex free. Monouso sterile. Confezione singola. | R0106 | 1 | PZ | 30 | 90 | 10500 | 31500 | CV12
40 |  | Kit per tracheotomia percutanea dilatativa composto da: cannula tracheostomica preformata flessibile e con armatura a spirale, in materiale idoneo bicompatibile, termosensibile, punta rastremata, bisturi, filo guida flessibile con punta a J, siringa, dilatatore ad avvitamento con sistema che consenta di regolare e monitorare la penetrazione nella trachea per garantire la tracheotomia sicura e meno traumatica, ago cannula per puntura tracheale. Misure D.I. 7-8-9 mm. Latex free. Monouso sterile. Confezione singola. | R0106 | 1 | PZ | 30 | 90 | 6000 | 18000 | CV12
41 |  | Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino, con ago cannula introduttore da 15 G, lungo 7.0 cm. Parete interna in acciaio inox, cannula esterna in TFE. Filo guida in acciaio inox rivestito in TFE, con anima di sicurezza e punta distale atraumatica a J con raggio di 3 mm, diametro della guida 1,32 mm, lunghezza complessiva 55 cm. Catetere guida in FEP del diametro di 8.0 Fr, lungo 29 cm con fermo di sicurezza distale; marker e rastrematura prossimali e distali. Catetere dilatatore in polietilene radiopaco, diametro 14.0 Fr, lunghezza 4,5 cm; raccordo prossimale luer lock. Dilatatore Ciaglia tipo Blue Rhino in poliuretano morbido radiopaco con curvatura particolare, marker visivo posto in corrispondenza del diametro di 32.0 e 38.0 Fr; ricopertura idrofilica. Cannule tracheostomiche di varie misure | R010601 | 1 | PZ | 250 | 750 | 40000 | 120000 | CV12
42 |  | Kit per tracheotomia percutanea tipo Ciaglia blue dolphin con sistema di dilatazione a palloncino della breccia cutaneo-tracheale, cannula tracheostomica, in materiale semirigido “termoplastico”, latex free, con controcannula a basso impatto sul diametro nominale della cannula, cuffia bassa pressione, dilatatore di supporto per agevole introduzione della cannula tracheostomica, palloncino pilota con valvola meccanica a chiusura automatica, cuffia a bassa pressione, misure 7-8-9 mm. | R010601 | 1 | PZ | 50 | 150 | 15000 | 45000 | CV12
43 |  | Set per cricotirotomia d’emergenza per accesso diretto in trachea costituito da: 1. bisturi per eventuale incisione 2. introduttore per guidare la cannula in trachea 3. cannula tipo Mini-Trach II (DI 4 mm) di PVC siliconato termosensibile 4. connettore standard da 4/15 mm per collegamento al sistema di ventilazione 5. sondino d’aspirazione 6. fettucce per fissaggio cannula | R0106 | 1 | PZ | 150 | 450 | 18000 | 54000 | CV13
44 |  | Set per transcricotirotomia di urgenza Melker (tecnica Seldinger) costituito da: ago introduttore, catetere per cricotirotomia d'emergenza tipo Melker, ago introduttore per catetere in PTFE, mini bisturi, guida extra rigida Amplaz, dilatatore curvo, siringa da 5 cc e raccordo luer lock. | R010604 | 1 | PZ | 150 | 450 | 22500 | 67500 | CV13
45 |  | Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale, catetere in idoneo materiale biocompatibile, radiopaco, diametro interno 2 mm circa, lunghezza da 5 a 7,5 cm, ago 15 G e sistema di regolazione e controllo del flusso dell’ossigeno. Latex free, monouso, sterile. Confezione singola. | R0106 | 1 | PZ | 160 | 480 | 16000 | 48000 | CV14
DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE-ALTRI
46 |  | Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche, completo di via accessoria per la ventilazione con raccordo standard da 15 mm, centrimetratura esterna, disponibile anche per la sostituzione di tubi doppio lume. Misure 8-11-14-19 Fr, lunghezza da 45 a 100 cm. Confezione singola sterile. | R0199 | 1 | PZ | 150 | 450 | 11575.53 | 34726.59 | CV15
47 | A | Mandrino per intubazione in alluminio speciale altamente malleabile. Protetto esternamente da guaina antiaderente e a perfetta scorrevolezza. Estremità chiuse e retrattili per ridurre i danni da intubazione. Tutte le misure comprese neonatali e pediatriche. | R010380 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 2800 | 8400 | CV16
| B | Mandrino di intubazione per tubi endotracheali armati. In confezione sterile. Versione neonatale da 2.5 a 4.5 (CH 6). | R010380 | 1 | PZ | 200 | 600 |  | 0
48 |  | Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova, con punta angolata e mandrino in acciaio estraibile. Con raccordo standard da 15 mm e idoneo lume interno per garantire l’ossigenazione. Per adulti 14 Fr lunghezza 70 cm. Pediatrico 8 Fr lunghezza 35 cm. | R010380 | 1 | PZ | 450 | 1350 | 38250 | 114750 | CV17
49 |  | Set per estubazione controllata, filo guida in nitinolo a basso profilo (0,035-145 cm), con rivestimento polimerico in grado di minimizzare l'incidenza di irritazioni durante la permanenza in situ. Catetere per reintubazione controllata 14 Fr, 83 cm, completo di adattatori Rapi-Fit per la connessione ad una fonte di ossigeno durante la procedura. | R0180 | 1 | PZ | 200 | 600 | 24000 | 72000 | CV17
50 |  | Set per intubazione retrograda con filo guida da 3 mm per direzione cefalica e catetere per introduzione anterograda da 6-11-14 Fr, adattatore standard per la ventilazione. | R0180 | 1 | PZ | 50 | 150 | 13000 | 39000 | CV17
51 |  | Raccordo biconico, retto ad estremità asimmetriche per sondino aspirazione bronchiale CH 4-5-6-7 e tubo di aspirazione standard. Idoneo materiale a norma. Il raccordo deve presentare un foro laterale per il controllo digitale dell’aspirazione. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0180 | 0 | PZ | 2000 | 6000 | 4000 | 12000 | MINOR PREZZO
52 |  | Raccordo a "T" per svezzamento paziente. Raccordo monouso a T 22M-22M/15F-22M. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0180 | 0 | PZ | 150 | 450 | 300 | 900 | MINOR PREZZO
53 |  | SONDE ENDOTRACHEALI BOUGIE DE BOUSSIGNAC Guida oro-tracheale per intubazione difficile raccordo per ossigeno, da utilizzare con tubi endotracheali. due vie separate per l’insufflazione di ossigeno e per la fuoriuscita dell’aria espirata, Marcatura decimetrica da 10 a 40 cm deve essere presente un foro a livello del gomito della guida per evitare un getto diretto d’ossigeno sulla carena. Punta atraumatica per ridurre al minimo il rischio di traumi per il paziente. | R0199 | 1 | PZ | 150 | 450 | 11850 | 35550 | CV17
54 |  | KIT X AEROSOLTERAPIA PAZIENTE INTUBATO: NEBULIZZATORE E RACCORDO A T | R0301 | 0 | PZ | 500 | 1500 | 2500 | 7500 | MINOR PREZZO
CIRCUITI RESPIRATORI
55 |  | Circuito coassiale, con linea inspiratoria realizzata in PVC di grado medico, trasparente, con superficie interna liscia, contenuta all’interno della linea espiratoria realizzata in polietilene leggero, con effetto coibentante, all’interno di quest’ultima deve esser contenuta anche una linea in PVC per il rilevamento capnografico, dotato di due spezzoni in materiale estensibile (20-45 cm) per il collegamento alla macchina con connessioni 22F di diverso colore, lunghezza tubo coassiale da 130 a 260 cm confezionato in busta singola sterile supplementare per monitoraggio C02 e gas analisi. | R0201 | 1 | PZ | 150 | 450 | 1050 | 3150 | CV18
56 | A | Circuito adulto monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, lunghezza da 150 cm-180 cm-220 cm-240 cm confezionato in busta singola sterile. | R0201 | 1 | PZ | 6000 | 18000 | 33000 | 99000 | CV18
| B | Circuito pediatrico monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, pediatrico con diametro interno circa 15 mm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza da 100 cm-120 cm-150 cm-180 cm confezionato in busta singola sterile. | R0201 | 1 | PZ | 600 | 1800 |  | 0
57 |  | Circuito per adulti per rianimazione realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, con parete interna liscia e parete esterna con rinforzo spiralato che ne mantiene costante il diametro interno indipendentemente dal raggio di curvatura, diametro interno circa 22 mm, raccordo a Y saldato ai tubi con connessione 22M/15F e raccordi 22 Flex lato macchina, lunghezza 180 cm circa. A metà di entrambe le linee (espiratoria ed inspiratoria) è posto un raccoglitore di condensa a capienza elevata, provvisto di valvole che ne consentono lo svuotamento senza interruzione del flusso ventilatorio. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0201 | 1 | PZ | 3000 | 9000 | 21000 | 63000 | CV18
58 |  | Circuito adulto monouso per risonanza magnetica realizzato in PVC, di grado medicale, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza 300 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0201 | 1 | PZ | 400 | 1200 | 2800 | 8400 | CV18
59 |  | Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento. Circuito validato per un impiego fino a 7 giorni. Test che dimostrano la riduzione dell’incidenza di infezioni da MRSA e da altri microrganismi quali: Staphyloccocus epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calxoaceticus, Escherichia coli. Lunghezza 1,6 metri, raccordi: 22F lato ventilatore, 22M/15F lato paziente, raccordo ad Y. Il kit deve essere fornito con tubo supplementare lungh. 0,8 metri e da un pallone di capacità 2,0 litri. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0201 | 1 | PZ | 1100 | 3300 | 11000 | 33000 | CV18
60 |  | CIRCUITO RESPIRATORIO universale adulti. Lunghezza 160 cm. Tubo trasparente con interno liscio anti ristagni e spirali esterne per mantenere costante il lume interno. Raccordo flex lato macchina 22 F morbido ed elastico per una perfetta tenuta. Raccordo lato paziente 22 M/15F con foro d'espirazione e presa pressione con tappo. Linea di monitoraggio pressione.Non conduttivo. Privo di ftalati rientranti nell'allegato I alla Direttiva 67/584/CE. Latex free. | R0201 | 1 | PZ | 200 | 600 | 3000 | 9000 | CV18
61 |  | CIRCUITO RESPIRATORIO monolinea adulti doppio filtro con foro espiratorio, linea di monitoraggio pressione e filtri. Lunghezza 160cm.Tubo trasparente interno liscio anti ristagni e spirali esterne per mantenere costante il lume interno; raccordo a “T” 22M/15F – 22M/15F – 22M con foro espiratorio, presa pressione e tappo corredato di filtro antibatterico antivirale a membrana elettrostatica; raccordo lato macchina 22F con filtro antibatterico antivirale a membrana elettrostatica. Latex free. Assenza di ftalati. | R0201 | 1 | PZ | 100 | 300 | 2000 | 6000 | CV18
CATETERI MOUNT E RACCORDI
62 | A | Catetere mount fisso, sterile e monouso, in PVC atossico e trasparente, latex-free, liscio internamente e con superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato, con raccordo universale fisso per broncoaspirazione angolato a 90° munito di tappo a perfetta tenuta, connettori saldati a perfetta tenuta a norma ISO. Lunghezza 5-10-15 cm circa. | R020201 | 1 | PZ | 2000 | 6000 | 3600 | 10800 | CV19
| B | Catetere mount fisso, sterile e monouso, in PVC atossico e trasparente, latex-free, liscio internamente e con superficie esterna antischiacciamento con rinforzo spiralato, con raccordo universale fisso per broncoaspirazione munito di tappo a perfetta tenuta, connettori saldati a perfetta tenuta a norma ISO. Lunghezza 5-10-15 cm circa. | R020201 | 1 | PZ | 2000 | 6000 |  | 0 | CV19
63 |  | Catetere mount girevole realizzato in PVC di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisto di raccordo di Cobb, girevole nei due sensi, adattatore 22 Fr, dotati di tappo in gomma morbida, con foro auto-sigillante per broncoscopia, lunghezza 10 cm, prove di contaminazione batterica, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Confezione singola sterile. Lunghezze 5-10-15 cm. | R020202 | 1 | PZ | 11000 | 33000 | 9900 | 29700 | CV19
64 | A | Raccordi di Cobb (a L) in versione fisso e girevole nei due sensi a 360°, provvisto di apertura e tappo in gomma ancorato, per broncoaspirazione e broncoscopia in materiale atossico “medical grade”, rigido, trasparente, connessione standard 15M/22F di raccordo adulti e pediatrici. Rilascio ed assorbimento di gas anestetici a valori minimi. Confezione singola sterile. | R0203 | 1 | PZ | 250 | 750 | 450 | 1350 | CV19
| B | Raccordi di Cobb in versione fisso e girevole nei due sensi a 360°, seza apertura con connettore tipo luer look per ossigeno, per broncoaspirazione e broncoscopia in materiale atossico “medical grade”, rigido, trasparente, connessione standard 15M/22F di raccordo adulti e pediatrici. Rilascio ed assorbimento di gas anestetici a valori minimi. Confezione singola sterile. | R0203 | 1 | PZ | 200 | 600 |  | 0 | CV19
VENTILAZIONE NON INVASIVA ED OSSIGENOTERAPIA
65 |  | MASCHERA TOTAL-FACE per ventilazione meccanica non invasiva tipo PerforMAx multiuso, misure S, M, L e XL per adulti. Maschera in materiale plastico “medical grade”, latex free, morbido, inodore, trasparente, flessibile non conduttivo. Il cuscinetto anatomico deve essere morbido e antidecubito. Provvista di connessioni a gomito intercambiabili: raccordo standard (SE) per i circuiti bitubo e di raccordo di sicurezza (EE) per i circuiti monotubo. Sistema di aggancio anteriore per posizionamento del nucale massimamente confortevole. Non sterile. | R030101 | 1 | PZ | 4 | 12 | 1200 | 3600 | CV20
66 | A | MASCHERA TOTAL-FACE per ventilazione non invasiva pluriuso, con raccordo angolare non ventilato, dotata di nucale con 4 punti di trazione per distribuire meglio la pressione sul volto e migliorare il comfort del paziente. Membrana del cuscino in silicone. Possibilità di alternare i raccordi a seconda delle terapie da eseguire. La maschera deve avere una sporgenza in corrispondenza a naso e bocca per ridurre drasticamente lo “spazio morto”. MISURE DALLE XXS ALLA XL | R030101 | 1 | PZ | 100 | 300 | 38520 | 115560 | CV20
| B | ACCESSORI ALLA MASCHERA TOTAL FACE : Raccordo angolare senza valvola non ventilato, | R03010180 | 1 | PZ | 20 | 60 |  | 0
| C | Raccordo angolare con valvola anti asfissia | R03010180 | 1 | PZ | 80 | 240 |  | 0
| D | Raccordo angolare per broncoscopia | R03010180 | 1 | PZ | 80 | 240 |  | 0
| E | Nucale di fissaggio 4 punti | R03010180 | 1 | PZ | 20 | 60 |  | 0
67 |  | Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso, caratterizzata da 4 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano aventi quattro rebbi di fissaggio alla maschera con regolazione e aggancio-sgancio rapidi. Raccordi intercambiabili e girevoli per versione NIV "NonVented" e CPAP "Vented" comprensiva di valvola di sicurezza. Misure da XX a XL. | R030101 | 1 | PZ | 550 | 1650 | 53900 | 161700 | CV20
68 | A | MASCHERA NIV ORONASALE monouso con raccordo di sicurezza EE leak 2. Maschera oronasale trasformabile in sottonasale con cuscinetti INTERCAMBIABILI per ridurre la pressione sul ponte nasale . Possibilità di alternare i raccordi. Membrane dei cuscinetti in silicone. Regolazione del supporto frontale con pulsante. Bretella di fissaggio a sgancio rapido. Supporto rigido porta maschera nella confezione per evitare infezioni ambientali. VARIE MISURE | R030101 | 1 | PZ | 400 | 1200 | 39250 | 117750 | CV20
| B | Cuscinetto sottonasale varie misure, | R03010180 | 1 | PZ | 250 | 750 |  | 0
| C | Raccordo standard SE non venitlato | R03010180 | 1 | PZ | 250 | 750 |  | 0
| D | Raccordo di sicurezza EE leak 2 ventilato | R03010180 | 1 | PZ | 250 | 750 |  | 0
| E | Raccordo per broncoscopia | R03010180 | 1 | PZ | 250 | 750 |  | 0
69 |  | Valvola di P.E.E.P., dispositivo in grado di creare una pressione polmonare positiva col fine di evitare un collasso degli alveoli e mantenere un’adeguata ossigenazione del sangue, in materiale plastico atossico, "medical grade", latex fre, graduato e regolabile da 0 a 20 cm e provvisto di connettore. | R030199 | 0 | PZ | 200 | 600 | 1600 | 4800 | MINOR PREZZO
70 |  | Maschera oronasale NON ventilata per ventilazione meccanica non invasiva misure S, M, L e XL per adulti. Maschera in materiale plastico “medical grade”, latex free, morbido, inodore, trasparente.dotata di appoggio frontale in silicone atossico. Il cuscinetto anatomico deve essere morbido e antidecubito Raccordo a gomito girevole a 360° diametro 22 F. Reggimaschera a corredo realizzato in tessuto traspirante con quattro agganci in velcro regolabili e clip di collegamento a sgancio rapido. monopaziente | R030101 | 1 | PZ | 50 | 150 | 2500 | 7500 | CV20
71 |  | Maschera oronasale ventilata per ventilazione meccanica non invasiva misure S, M, L e XL per adulti. Maschera in materiale plastico “medical grade”, latex free, morbido, inodore, trasparente. Il cuscinetto anatomico deve essere morbido e antidecubito Raccordo a gomito girevole a 360° diametro 22 M. Reggimaschera a corredo realizzato in tessuto traspirante con quattro agganci in velcro regolabili e clip di collegamento a sgancio rapido.dotata di appoggio frontale in silicone atossico. Monopaziente | R030101 | 1 | PZ | 200 | 600 | 10000 | 30000 | CV20
72 |  | Casco monopaziente per Niv dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle, con sistema di tenuta priva di decubiti, oblò rimovibile per accesso al paziente con valvola bidirezionale antisoffocamento, almeno 2 passaggi per eventuali sondini, cuscinetto integrato gonfiabile, apposita pompetta per il gonfiaggio, varie misure da XS a XXL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita, completo di n° 2 Circuiti da 160/180 cm per il collegamento al ventilatore corrugati esternamente, lisci internamente. Possibilmente metro integrato alla confezione per la misurazione del collo del paziente. | R03010104 | 1 | PZ | 300 | 900 | 37500 | 112500 | CV21
73 |  | Casco monopaziente per CPAP dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle quindi con sistema di tenuta priva di decubiti; cuscinetto integrato gonfiabile; valvola PEEP regolabile non flusso dipendente; oblò rimovibile per accesso al paziente, valvola antisoffocamento bidirezionale, manometro integrato, sistema venturi integrato per FIO2 dal 30% ad almeno 85%, con doppio circuito per il collegamento a doppio flussimetro. Misure da XS a XXL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita. La ditta vincitrice dovrà fornire in uso gratuito un doppio flessimetro ogni 10 caschi. | R03010104 | 1 | PZ | 300 | 900 | 37500 | 112500 | CV21
74 |  | Maschera oro-nasale in gel atraumatico antiallergico, di peso leggerissimo, in policarbonato, film in poliuretano, gel di silicone, gomma siliconata liquida adesivo UV di grado medico. Senza PVC , raccordo a gomito girevole rotante a 360à sia per ventilazione non invasiva sia nella versione per ventilatori monotubo e sia con raccordo blu standard per ventilatore volumetrico . Valvola antisoffocamento , quattro misure S,M,L,XL. Presa esterna O2 terapia. monopaziente | R03010102 | 1 | PZ | 300 | 900 | 21000 | 63000 | CV20
75 |  | Casco per NIV corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M e 22F posta sull’anello rigido, 2 accessi a tenuta da 4 a 19 mm per il passaggio di sondini, cateteri e fibrobroncoscopio. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di 2 tubi adulti, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita. | R03010104 | 1 | PZ | 150 | 450 | 18750 | 56250 | CV21
76 |  | Casco per CPAP corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M-22F senza anello rigido, 2 accessi da 4 a 19 mm per il passaggio a tenuta di sondini e cateteri. Corredato di cerniera per un rapido accesso alla testa del paziente. Asole di ritenuta sulla sommità e relative cinghie per un fissaggio aggiuntivo atto ad evitare decubiti ascellari. Corredato di pallone per CPAP, valvola di PEEP regolabile completa di valvola di sovrapressione preparata a 20 cm H2O e sistema di sicurezza anti asfissia, n. 1 circuito ad Y, n. 4 filtri, nelle misure XS, S, M, L, XL, XXL e 3XL. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita. L'azienda aggiudicataria si deve renderre disponibile a fornire, in comodato d'uso gratuito e per tutta la durata della fornitura, uno o più generatori CPAP Venturi. | R03010104 | 1 | PZ | 150 | 450 | 18750 | 56250 | CV22
77 |  | CPAP di Boussignac o equivalente completo di maschera e prolunga ed eventuale monometro (in comodato d'uso) se necessario | R030100104 | 1 | PZ | 50 | 150 | 2350 | 7050 | CV22
78 |  | Maschera per CPAP completa di sistema venturi in grado di erogare fino a 120 lt/min con percentuali di ossigeno variabili da 40 a 100%, manometro, PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H2O, valvola di sicurezza, presa pressione, nucale, tubo di adduzione ossigeno a doppio raccordo. Misure S-M-L-XL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita. | R0301010201 | 1 | PZ | 200 | 600 | 8000 | 24000 | CV20
79 |  | Maschera per broncoscopia perfettamente trasparente, connettore di ventilazione completamente indipendente, con tre fori accessori (1 nella versione pediatrica) protetti da valvola per posizionare il fibroscopio o altro strumento senza dover interrompere la ventilazione, codice colore sulla ghiera di fissaggio, cuffia morbida pregonfiata, connettori 22F (adulti) e 15F (pediatrico). La maschera deve poter essere utilizzata per esami di ecografia trans-esofagea. | R030199 | 1 | PZ | 150 | 450 | 885 | 2655 | CV20
80 |  | Casco monopaziente per CPAP con accesso dedicato per utilizzo HFNC composto da: valvola bidirezionale antisoffocamento, manometro, venturimetro integrato con FiO2 dal 40% al 100%, possibilità di separare la sezione casco superiore alla sezione casco inferiore, cuscino integrato gonfiabile per la massima e confortevole tenuta, 2 connessioni a tenuta 3,5 mm a 7 mm | R030100104 | 1 | PZ | 160 | 480 | 24000 | 72000 | CV22
81 |  | Casco monopaziente per NIV con accesso dedicato per utilizzo HFNC composto da: valvola bidirezionale antisoffocamento, manometro, venturimetro integrato con FiO2 dal 40% al 100%, possibilità di separare la sezione casco superiore alla sezione casco inferiore, cuscino integrato gonfiabile per la massima e confortevole tenuta, 2 connessioni a tenuta 3,5 mm a 7 mm | R030100104 | 1 | PZ | 140 | 420 | 21000 | 63000 | CV21
82 |  | Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, “medical grade”, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l’erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati, provvista di almeno sei riduttori colorati. La maschera deve essere corredata di elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non taglienti; da tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l’erogazione di O2 della lunghezza 200 cm circa e contenitore per umidificazione con o senza catheter mount. Confezione singola monouso. Adulto e pediatrico. | R03010202 | 1 | PZ | 8800 | 26400 | 17600 | 52800 | CV20
83 |  | Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, “medical grade”, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l’erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati mediante ghiera di regolazione. La maschera deve essere corredata di elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non taglienti; da tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l’erogazione di O2 della lunghezza 200 cm circa e da contenitore per umidificazione con o senza catheter mount. Confezione singola monouso. Tipo adulti e pediatrico. | R0301 | 1 | PZ | 6100 | 18300 | 12200 | 36600 | CV20
84 |  | Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile, costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico “medical grade”, flessibile, non conduttivo, trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e provvisto di connettore ISO 22 mm e 15 mm . Il corpo è accoppiato a un cuscinetto anatomico esterno morbido in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. Provvista di crociera per nucale con codice colore. Disponibile nelle misure: adulto piccolo, adulto medio, adulto grande. Confezione singola, monouso, non sterile. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire 1 nucale monouso in materiale morbido tipo silicone ogni 50 maschere. | R030101 | 1 | PZ | 12025 | 36075 | 18037.5 | 54112.5 | CV20
85 |  | Maschera facciale trasparente costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico, flessibile, non conduttivo, trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e provvisto di connettore ISO 22 mm e 15 mm. Il corpo è accoppiato a un cuscinetto anatomico esterno morbido, in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. Provvista di crociera per nucale con codice colore. Disponibile nelle misure: neonato, infante, pediatrico, adulto piccolo, adulto medio, adulto grande. Confezione singola, monouso, non sterile. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire 1 nucale monouso in materiale morbido tipo silicone ogni 50 maschere. | R030101 | 1 | PZ | 10110 | 30330 | 15165 | 45495 | CV22
86 |  | Tubo di prolunga per ossigenoterapia, in materiale plastico “medical grade”, flessibile, trasparente, antischiacciamento, anticollabimento. Lunghezza 180-200 cm circa. Confezione singola pulita. | R03010204 | 0 | PZ | 6300 | 18900 | 8190 | 24570 | MINOR PREZZO
87 |  | Maschere per ossigenoterapia in respiro spontaneo ad alta concentrazione in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore con bordo atraumatico e ricurvo che si adatti perfettamente al viso e con fori paracentrali. Provvista di clip metallica stringinaso e fettuccia elastica ampia, resistente e regolabile. Tubo di raccordo antischiacciamento di lunghezza inferiore a 210 cm, con connessioni femmina-femmina universali. Sacca reservoir con valvola unidirezionale e raccordo per ossigeno con serbatoio con capacità da 1 lt. Misure adulti e pediatriche. Latex free, confezione singola contenente istruzioni all’uso, monouso, clinicamente pulita. | R0301 | 1 | PZ | 8400 | 25200 | 16800 | 50400 | CV20
88 |  | Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati composto da: maschera per ossigeno in polivinile trasparente, morbido e inodore. Bordo atraumatico e ricurvo, regolabile. Provvisto di sei riduttori colorati per le diverse concentrazioni di ossigeno dal 24% al 60%, con tubo corrugato di 12 cm circa. Vaschetta per umidificazione. Tubo di raccordo antischiacciamento, lunghezza inferiore a 2 mt. Possibilità di collegamento al nebulizzatore o umidificatore. Fettuccia elastica di sostegnoregolabile.Tutte le misure. Latex free, confezione singola con all’interno istruzioni d’uso, monouso, clinicamente pulita. | R0301 | 1 | PZ | 300 | 900 | 600 | 1800 | CV20
89 |  | Raccordo per ossigenoterapia diritto (maschio e femmina) su circuito respiratorio monotubo | R0301 | 1 | PZ | 2300 | 6900 | 1840 | 5520 | CV20
90 |  | Maschera monouso per ossigenoterapia con reservoir ad alta concentrazione per adulti. Realizzata in PVC morbido trasparente di grado medico, dotata di valvola unidirezionale antirebreathing. Provviste di elastico di sostegno regolabile | R0301 | 0 | PZ | 630 | 1890 | 441 | 1323 | MINOR PREZZO
91 |  | Dispositivo per la nebulizzazione dei farmaci su paziente tracheostomizzato formato da nebulizzatore, tubo di connessione ed adattatore per tracheostomia (tipo T tube). | R0650101 | 1 | PZ | 490 | 1470 | 980 | 2940 | CV20
92 |  | Set per areosol terapia costituito da: una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, “medical grade”, morbido, trasparente, inodore, flessibile non conduttivo, tale da consentire l’erogazione di miscele nebulizzate mediante raccordo adatto a tubi da 22 mm, bordi arrotondati e non taglienti, presenza di presa d’aria di sicurezza, corredata da fettuccia elastica di sostegno, ampia, regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile; un nebulizzatore di particelle (2-5 micron) in materiale plastico rigido trasparente adatto a prestazioni in posizione sia verticale che orizzontale con attacco 22 F resistente a farmaci comunemente impiegati; tubo di collegamento antischiacciamento della lunghezza di 200 cm circa. Confezione singola monouso. Adulti e pediatrico. | R03010301 | 1 | PZ | 6150 | 18450 | 12300 | 36900 | CV20
93 |  | Cannula nasale neonatale a bassa frequenza per CPAP in silicone puro o altro idoneo materiale a norma, atraumatico, morbido, ipoallergico, di grado medicale. Cannula provvista di alette di fissaggio, adattabile correttamente alle narici del neonato. Garanzia di un adeguato flusso di aria. Raccordabile ai circuiti respiratori. Confezione singola, clinicamente pulita, monouso. Latex free. Misura: piccola, media, grande. | R0301 | 1 | PZ | 210 | 630 | 840 | 2520 | CV23
94 |  | Occhiali (cannule) per ossigenoterapia con beccuccio tubolare ricurvo, morbido in materiale plastico “medical grade”, flessibile, trasparente, di forma anatomica. Presenza preferibilmente di linguetta para-labbro, provvista di tubo di collegamento a connessione universale, lunghezza superiore a 200 cm circa. Misure neonato, pediatrico, adulto. | R03010203 | 1 | PZ | 18350 | 55050 | 55050 | 165150 | CV23
95 |  | Linee per monitoraggio capnografico per pazienti intubati con attacco maschio-maschio. Lunghezze 200 cm e 300 cm. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita. | Z1203 | 1 | PZ | 2400 | 7200 | 4800 | 14400 | CV24
UNITA' RESPIRATORIE MANUALI
96 | A | Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 2 litri, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall’alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile. | R0302 | 1 | PZ | 10530 | 31590 | 105350 | 316050 | CV25
| B | Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 1 litro, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall’alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile. | R0302 | 1 | PZ | 2500 | 7500 |  | 0
| C | Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 0,5 litri, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall’alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile. | R0302 | 1 | PZ | 2020 | 6060 |  | 0
97 |  | Unità respiratoria manuale per adulti per risonanza magnetica, realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice. Tubo ingresso gas freschi cm 300, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale. Possibilità di connettersi a diverse fonti d’erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione. Valvola di scarico ad apertura geometrica . Valvola “va e vieni” a blocco unico. Pallone con capacità da 2 lt e connessione 22F. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0302 | 1 | PZ | 210 | 630 | 1470 | 4410 | CV25
UNITA' RESPIRATORIE AUTOGONFIABILI
98 |  | Unità respiratoria autogonfiabile monouso (tipo pallone di ambu), pediatrica e per adulti, per la ventilazione manuale del paziente costituito da: pallone monouso in idoneo materiale plastico, “medical grade” atossico, autoespansibile, per adulti 1500/2000 ml circa, pediatrico 500/550ml , neonati 250 ml circa; raccordo angolato a 90°; valvola di sicurezza a scarico automatico con pressioni superiori a 40 cm di acqua; reservoir per ossigeno; maschera facciale monouso idoneo per la fascia di età, per adulto (numero 5) e per neonato (numero 0); attacco universale per ossigeno; confezione singola rigida per facilitare lo stoccaggio e il trasporto. | R0302 | 1 | PZ | 2120 | 6360 | 21200 | 63600 | CV26
99 |  | Pallone per anestesia in silicone SILKOMED 100%, trasparente, superficie antisdrucciolevole, bivalva, non elettroconduttivo, bocchettone per attacco mm 22, sistema “Safety Lip”, con anello di sospensione, DA 1,5 e 2,3. | R0302 | 1 | PZ | 20 | 60 | 1000 | 3000 | CV26
FILTRI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE
100 |  | Naso artificiale per tracheotomizzati, scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo con volume interno incluse le connessioni ≤ 16 ml. Peso inferiore a 9 g. Connessioni ISO 15 F. Provvisto di connessione per ossigeno supplementare. Provvisto di apertura centrale per bronco aspirazione protetta da tappo. Umidificazione superiore a 28 mg H20/L (documentata). Confezione singola sterile. Certificato CE. | R0401 | 1 | PZ | 8530 | 25590 | 12795 | 38385 | CV27
101 |  | Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, volume filtro inferiore a 70 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell’epatite C, H.I.V., tubercolosi e prione BSE documentata. Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri minuto. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, (22M/15F - 22F/15M), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE. | R0401 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 1500 | 4500 | CV28
102 |  | Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale con inserto in cellulosa auto-umidificante, membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > 19 cm2, efficienza di filtrazione batterica e virale > 99,999% documentata, volume filtro inferiore a 55 ml connessioni incluse, umidità assoluta rilasciata superiore a 33 mg H20/l a 500 ml TV certificata, connessioni 22M/15F – 22F/15M ISO. Confezione singola sterile. | R0401 | 1 | PZ | 4000 | 12000 | 7200 | 21600 | CV28
103 |  | Filtro/HME meccanico, a base di fibre polipropileniche caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto. Filtrazione meccanica/elettrostatica bi-direzionale. Superficie filtrante 190 cm2. Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥di 99,999% (documentata.) Efficienza di filtrazione virale (VFE) ≥di 99,999% (documentata). Umidificazione > di 32 mg/H2O a 500 ml TV (documentata da ente esterno all’azienda). Volume comprimibile 66 ml circa. Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F - 22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificato CE. | R0401 | 1 | PZ | 11140 | 33420 | 33420 | 100260 | CV28
104 |  | Filtro/HME pediatrico, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale con scambiatore di calore e umidità. Filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 19 cm2, BFE/VFE > 99,99% (documentata con test realizzati in laboratori esterni). Umidificazione > di 30 mg/H2O per litro di aria ventilata (documentata). Volume filtro connessioni incluse ≤ 30 ml. Resistenza a 15 l/minuto < o uguale a 1,5 cm H2O. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F - 22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0401 | 1 | PZ | 520 | 1560 | 1144 | 3432 | CV28
105 |  | Filtro/HME pediatrico meccanico, a base di fibre polipropileniche caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto. Filtrazione meccanica/elettrostatica bi-direzionale. Superficie filtrante 190 cm2. Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥di 99,99% (documentata). Efficienza di filtrazione virale (VFE) ≥di 99,99% (documentata). Umidificazione > di 32 mg/H2O a 500 ml TV (documentata da ente esterno all’azienda). Volume comprimibile 66 ml circa. Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F - 22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0401 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 3000 | 9000 | CV28
106 |  | Filtro/HME neonatale, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale, con scambiatore di calore e umidità. Filtrazione elettrostatica. Superficie filtrante > di 10 cm2, BFE/VFE > 99,99% (documentata con test realizzati da laboratori esterni). Umidificazione > di 27 mg/H2O per litro di aria ventilata (documentata da ente esterno all’azienda). Volume filtro connessioni incluse di circa 10 ml. Resistenza a 5 l/minuto < o uguale a 0,8 cm H2O. Connessioni ISO 15M-15F. Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0401 | 1 | PZ | 800 | 2400 | 1760 | 5280 | CV28
SONDE E SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
107 | A | Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso che consenta le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere il tubo endotracheale dal circuito di ventilazione, completo di: connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; valvola rotante che consente di isolare completamente il sondino di aspirazione protetto dalla guaina dal paziente quando non si sta praticando l’aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l’irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile. Deve permettere una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell’aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO.Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l’interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino da 36 a 58 cm circa. Misure 10 -12-14-16 CH. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. | R050103 | 1 | PZ | 5800 | 17400 | 75862.5 | 227587.5 | CV29
| B | Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso per pazienti tracheostomizzati che consenta le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere il tubo endotracheale dal circuito di ventilazione, completo di: connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; valvola rotante che consente di isolare completamente il sondino di aspirazione protetto dalla guaina dal paziente quando non si sta praticando l’aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l’irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile. Deve permettere una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell’aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO.Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l’interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino da 36,5 cm circa. Misure 12-14 CH. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R050102 | 1 | PZ | 3125 | 9375 |  | 0
108 |  | Sonde per aspirazione endotracheale neonatale pediatrico in PVC medicale, radiopaco, di qualità morbida. Raccordo conico, punta aperta, retta, smussa, atraumatica. Lunghezza 30 cm circa, marcata a 16 cm. Diametri da CH 4 a CH 8. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0501 | 1 | PZ | 1220 | 3660 | 244 | 732 | CV30
109 |  | Sondini per broncoaspirazione standard in idoneo materiale plastico morbido, trasparente, a superficie fissa e regolare, punta aperta atraumatica, smussa e arrotondata, estremità distale provvista di 1 o 2 fori contrapposti. Estremità prossimale provvista di raccordo femmina standard, colorato secondo codice colore convenzionale. Misure da CH 6 a CH 18 circa, lunghezza 50 cm circa. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | R0501 | 1 | PZ | 69500 | 208500 | 13900 | 41700 | CV30
110 |  | Dispositivo in PVC sterile per coltura/broncoaspirato, contenitore per la raccolta di secrezioni bronchiali per esami microbiologici e citologici, preassemblato, in PVC di grado medicale e biocompatibile, cappuccio di chiusura, confezione singola sterile monouso. Il volume del contenitore deve essere di ml 40 circa con graduazione di un cc. Utilizzabile anche con broncoscopio. | R0501 | 0 | PZ | 4000 | 12000 | 8000 | 24000 | MINOR PREZZO
AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE E PERIDURALE
111 | A | Set pediatrico per anestesia peridurale continua. Ago peridurale di Tuohy 18 G, 20 G 70 mm circa, marcatori di profondità, alette laterali, catetere peridurale 20 G, 22 G 90 mm circa in poliammide o altro materiale a norma, idoneo ,radiopaco trasparente, struttura standard e punta aperta. Marcatori di profondità, connettore adattabile ad ogni tipo di siringa. Filtro piatto antibatterico 0,2 micron, con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire la contaminazione durante la somministrazione di farmaci. Dispositivo introduttore per facilitare l'introduzione del catetere. Siringa monouso da 10 ml per test di perdita della resistenza. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 82 | 246 | 17050 | 51150 | CV31
| B | Set per anestesia peridurale continua. Ago peridurale di Tuohy 16-17-18-20 G 110 mm circa, marcatori di profondità, alette laterali, catetere peridurale in poliammide o altro materiale a norma, idoneo ,radiopaco trasparente, struttura standard e punta chiusa e forata lateralmente. Marcatori di profondità, connettore adattabile ad ogni tipo di siringa. Filtro piatto antibatterico 0,2 micron, con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire la contaminazione durante la somministrazione di farmaci. Dispositivo introduttore per catetere. Siringa monouso da 10 ml per test di perdita della resistenza. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 600 | 1800 |  | 0
112 |  | Set per anestesia peridurale continua con catetere armato spiralato. Ago di Tuohy con marcatori di profondità ogni centimetro ed alette laterali 16 G, 17 G, 18 G x 8,5 cm, catetere peridurale in poliuretano radiopaco armato con spirale in acciaio medicale associato di idoneo calibro, struttura più morbida nel tratto distale e punta morbida traumatica aperta e non armata. Connettore adattabile ad ogni tipo di siringa. Filtro piatto antibatterico 0, 2 micron con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire contaminazione durante somministrazione di farmaco, raccordo per inserimento del catetere, raccordi da inserire tra il cateterino e filtro antibatterico. Siringa da 10 cc per test di perdita di resistenza. Completo di sistema di fissaggio. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 550 | 1650 | 7150 | 21450 | CV32
113 |  | Ago di Tuohy con marcatori di profondità ogni centimetro ed alette laterali, di diverse lunghezze, da 11/12 cm 16-17-18 G., Completo di sistema di fissaggio. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 300 | 900 | 1800 | 5400 | CV33
114 |  | Catetere peridurale di vari calibri completo di filtro piatto antibatterico 0,2 micron con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire contaminazione durante la somministrazione di farmaco, raccordo per inserimento del catetere, raccordi da inserire tra il cateterino e filtro antibatterico. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | N0201 | 1 | PZ | 400 | 1200 | 6000 | 18000 | CV34
115 |  | Ago caudale per anestesia peridurale pediatrica. Ago di Crawford con bisello a 32°, cono trasparente con attacco luer-lock e alette laterali, mandrino con codice colore. Misure 20 G x 50 mm; 22 G x 35 mm; 25 G x 30 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 20 | 60 | 220 | 660 | CV33
116 |  | Set per anestesia peridurale caudale pediatrica. Catetere caudale in poliuretano II armato in acciaio, radiopaco. Aghi specifici per accesso lombare e caudale. Raccordi ed adattatori idonei. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 20 | 60 | 240 | 720 | CV31
117 |  | Filtri per catetere epidurale dotati di raccordo luer lock da un lato, dotati di ghiera per cateterino. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0401 | 0 | PZ | 700 | 2100 | 1610 | 4830 | MINOR PREZZO
118 |  | Aghi per anestesia del piano traverso dell'addome (TAP block). Ago di acciaio di elevata qualità, con elevate caratteristiche di ecogenicità, lavorazione superficiale che apporta all’ago speciali riflettori per una migliore identificazione ecografica dell’ago stesso, centimetratura dell’ago per identificare la profondità di penetrazione, punta dell’ago tipo facet, impugnatura ergonomica zigrinata, latex free. Misure: 22 G x 50 mm, 22 G x 80 mm, 21 G x 110 mm e 21 G x 150 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 880 | 2640 | 7920 | 23760 | CV35
119 |  | Dispositivo per il controllo della pressione di iniezione dell'anestetico locale durante l'esecuzione del blocco nervoso. Dispositivo monouso collegabile alla siringa che consente di evitare l’iniezione ad alta pressione dell’anestetico locale durante l’esecuzione di un blocco nervoso allo scopo di ridurre i possibili danni nervosi da iniezione intra-fascicolare. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | N01 | 1 | PZ | 580 | 1740 | 9860 | 29580 | CV36
120 |  | Sistema di fissaggio dei cateteri per anestesia locoregionale. Meccanismo di bloccaggio trasparente dal profilo ribassato che assicura la pervietà del catetere e permette di monitorarne il sito d’uscita, cuscinetto di spugna adesivo ampio da rendere facile l’applicazione e minimizzare il disagio del paziente, rivestimento dell’adesivo facile da rimuovere anche con i guanti. Disponibilità per cateteri da 16 G, 17 G e 18 G. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | N01 | 1 | PZ | 1100 | 3300 | 8800 | 26400 | CV37
121 |  | Kit per l'anestesia spinale continua per la gestione dell’anestesia tramite microtitolazione intraoperatoria e dell’analgesia tramite bolo a fine intervento. E’ costituito da ago di Thuoy 18 G con peelaway, siringa LOR, ago spinale 27 G punta Sprotte al di sopra del quale è posto il catetere spinale da 23 G. Struttura del catetere in poliammide, lunghezza di 10 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 450 | 1350 | 24750 | 74250 | CV38
122 |  | Aghi spinali atraumatici con punta conica ellittica, foro arrotondato con sistema elettroerosione e siliconatura esterna a freddo. Misure 22, 24, 25, 26, 27 G. Lunghezze da 90, 103, 123, 150 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 1530 | 4590 | 7650 | 22950 | CV39
123 |  | Aghi spinali micro-tip. Aghi atraumatici con punta conico ellittica a sezione variabile 22/27 G, foro arrotondato, siliconatura a freddo e lunghezze 90, 103, 140 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 550 | 1650 | 5500 | 16500 | CV39
124 |  | Sistema per anestesia combinata spinale-epidurale, kit costituito da ago epidurale di rodiera 17/18 G, ago spinale 27 G x 136 mm, catetere in poliammide 20 G x 90 mm, filtro, connessione TBA, siringa LOR da 10 cc in PC, sistema Move Stop per rallentare l’ingresso dell’ago spinale e fissarlo all’ago di Tuohy. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 850 | 2550 | 25500 | 76500 | CV38
125 |  | Ago per rachianestesia atraumatico, punta a matita tipo Whitacre in confezione singola sterile. Misure: 22 G x 90 e 120 mm; 25 G x 90 e 120 mm con introduttore; 27 G x 90 e 120 mm con introduttore. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 2010 | 6030 | 8040 | 24120 | CV40
126 |  | Ago per rachianestesia atraumatico, punta ad ogiva tipo Sprotte in confezione singola sterile. Misure: 22 G con introduttore; 25 G con introduttore; 26 G con introduttore; 27 G con introduttore. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 6000 | 18000 | 30000 | 90000 | CV41
127 |  | Ago per rachianestesia, punta affilata tipo Quincke, in acciaio munito di mandrino; cono in materiale trasparente. Misure: 22 G lunghezza 90 mm; 23 G lunghezza 90 mm; 25 G lunghezza 90 mm + introduttore. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 1200 | 3600 | 6000 | 18000 | CV41
128 |  | Siringa adatta a repertare lo spazio peridurale, 10 ml. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A02 | 0 | PZ | 800 | 2400 | 2400 | 7200 | MINOR PREZZO
CATETERI VENOSI CENTRALI E CATETERI ARTERIOSI
129 | A | Kit sterile per cateterizzazione venosa centrale tre lumi contenente catetere venoso centrale, radiopaco con punta atraumatica, centimetrato, tre lumi, 7 Fr , gamma di lunghezza da 20-30 cm, ago introduttore 70 mm 18 G, guida di 60 cm con diametro 0,035" ed indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J. Il dispencer della guida deve essere preferibilmente trasparente. Dilatatore atraumatico. Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano trasparente per sito di inserzione del catetere per determinare l'isolamento dalle infezioni, la traspirazione ed il controllo visivo del catetere. Alette per fissaggio del catetere, spugnetta per disinfezione della cute. Telo cartaceo forato per delimitazione del campo operatorio, cerotti medicati. Siringhe sterili. aghi per aspirazione. Tappi prossimali dei lumi perforabili. | C0102 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 120000 | 360000 | CV42
| B | Kit sterile per cateterizzazione venosa centrale cinque lumi contenente catetere venoso centrale, radiopaco con punta atraumatica, centimetrato, quattro/cinque lumi, 8,5 Fr , gamma di lunghezza da 20-30 cm, ago introduttore 70 mm 18 G, guida di 60 cm con diametro 0,035" ed indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J. Il dispencer della guida deve essere preferibilmente trasparente. Dilatatore atraumatico. Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano trasparente per sito di inserzione del catetere per determinare l'isolamento dalle infezioni, la traspirazione ed il controllo visivo del catetere. Alette per fissaggio del catetere, spugnetta per disinfezione della cute. Telo cartaceo forato per delimitazione del campo operatorio, cerotti medicati. Siringhe sterili. aghi per aspirazione. Tappi prossimali dei lumi perforabili. | C0102 | 1 | PZ | 1000 | 3000 |  | 0 | CV42
130 | A | Kit per cateterizzazione venosa centrale trilume contenente catetere venoso centrale, in poliuretano, radiopaco, con punta atraumatica ecogena, centimetrata. I cateteri devono avere un lume dedicato alle infusioni rapide a garanzia per l'iniezione di mezzo di contrasto fino a 300 psi. I lumi del catetere devono essere circolari per consentire flussi laminari. Il catetere deve essere inoltre dotato di valvola anti-reflusso premontata di tipo split septum a pressione neutra. Trilume 7 Fr x 20 cm, trilume 8,5 Fr x 20 cm. Ago introduttore 70 mm 18 G, guida in nitinol, di diametro 0,035" da 50 cm con indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J, con sistema facilitato di introduzione della guida che consenta di avere una ottimale percezione dello scorrimento della stessa. Il dispencer della guida deve essere preferibilmente trasparente e centimetrato, in modo da consentire una visualizzazione ottimale dell'avanzamento. Dilatatore con rivestimento idrofilico, che consenta un maggiore atraumaticità e facilità di inserimento durante le procedure. Costituirà caratteristica preferenziale la presenza di un sistema chiuso di introduzione della guida con tipo siringa Raulerson. Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano per sito di inserzione. Alette per fissaggio del catetere. | C0102 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 175000 | 525000 | CV42
| B | Kit per cateterizzazione venosa centrale quattro lumi contenente catetere venoso centrale, in poliuretano, radiopaco, con punta atraumatica ecogena, centimetrata. I cateteri devono avere un lume dedicato alle infusioni rapide a garanzia per l'iniezione di mezzo di contrasto fino a 300 psi. I lumi del catetere devono essere circolari per consentire flussi laminari. Il catetere deve essere inoltre dotato di valvola anti-reflusso premontata di tipo split septum a pressione neutra. Quattro lumi 8,5 Fr x 20 cm. Ago introduttore 70 mm 18 G, guida in nitinol, di diametro 0,035" da 50 cm con indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J, con sistema facilitato di introduzione della guida che consenta di avere una ottimale percezione dello scorrimento della stessa. Il dispencer della guida deve essere preferibilmente trasparente e centimetrato, in modo da consentire una visualizzazione ottimale dell'avanzamento. Dilatatore con rivestimento idrofilico, che consenta un maggiore atraumaticità e facilità di inserimento durante le procedure. Costituirà caratteristica preferenziale la presenza di un sistema chiuso di introduzione della guida con tipo siringa Raulerson. Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano per sito di inserzione. Alette per fissaggio del catetere. | C0102 | 1 | PZ | 500 | 1500
| C | Kit per cateterizzazione venosa centrale cinque lumi contenente catetere venoso centrale, in poliuretano, radiopaco, con punta atraumatica ecogena, centimetrata. I cateteri devono avere un lume dedicato alle infusioni rapide a garanzia per l'iniezione di mezzo di contrasto fino a 300 psi. I lumi del catetere devono essere circolari per consentire flussi laminari. Il catetere deve essere inoltre dotato di valvola anti-reflusso premontata di tipo split septum a pressione neutra. Cinque lumi 8,5 Fr x 20 cm. Ago introduttore 70 mm 18 G, guida in nitinol, di diametro 0,035" da 50 cm con indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J, con sistema facilitato di introduzione della guida che consenta di avere una ottimale percezione dello scorrimento della stessa. Il dispencer della guida deve essere preferibilmente trasparente e centimetrato, in modo da consentire una visualizzazione ottimale dell'avanzamento. Dilatatore con rivestimento idrofilico, che consenta un maggiore atraumaticità e facilità di inserimento durante le procedure. Costituirà caratteristica preferenziale la presenza di un sistema chiuso di introduzione della guida con tipo siringa Raulerson. Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano per sito di inserzione. Alette per fissaggio del catetere. | C0102 | 1 | PZ | 500 | 1500
131 | A | Set per cateterismo venoso centrale, sterile e monouso, con catetere tre lume di diverso calibro, con superficie trattata per garantire effetto antimicrobico, in poliuretano radiopaco con marcatura centimetrata sull’estremità distale. Alette di fissaggio sul cono e alette di fissaggio mobili con sistema di blocco, ago introduttore di calibro idoneo, siringa da 10ml con possibilità di introduzione della guida metallica, guida metallica a J con guaina di calibro e lunghezza compatibili e dilatatore tissutale. Confezionato singolarmente. Set cateterismo centrale tre lumi 7Fr x 20/32 cm. guida 0.32”. | C0102 | 1 | PZ | 750 | 2250 | 62500 | 187500 | CV42
| B | Set per cateterismo venoso centrale, sterile e monouso, con catetere quattro lumi , con superficie trattata per garantire effetto antimicrobico, in poliuretano radiopaco con marcatura centimetrata sull’estremità distale. Alette di fissaggio sul cono e alette di fissaggio mobili con sistema di blocco, ago introduttore di calibro idoneo, siringa da 10ml con possibilità di introduzione della guida metallica, guida metallica a J con guaina di calibro e lunghezza compatibili e dilatatore tissutale. Confezionato singolarmente. Set cateterismo centrale quattro lumi 8,5 Fr x 20/32 cm. guida 0.32”. | C0102 | 1 | PZ | 750 | 2250
| C | Set per cateterismo venoso centrale, sterile e monouso, con catetere cinque lumi, con superficie trattata per garantire effetto antimicrobico, in poliuretano radiopaco con marcatura centimetrata sull’estremità distale. Alette di fissaggio sul cono e alette di fissaggio mobili con sistema di blocco, ago introduttore di calibro idoneo, siringa da 10ml con possibilità di introduzione della guida metallica, guida metallica a J con guaina di calibro e lunghezza compatibili e dilatatore tissutale. Confezionato singolarmente.Set cateterismo centrale cinque lumi 8,5 Fr x 20/32 cm. guida 0.32”. | C0102 | 1 | PZ | 200 | 600
132 |  | Kit per cateterismo venoso centrale con catetere multilume per paziente pediatrico, posizionamento in ambiente chirurgico secondo tecnica Seldinger. Catetere 3 lumi in poliuretano biocompatibile, radiopaco, centimetrato, con punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile 20 G, siringa da 3/5 cc per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità distale rastremata, guida in acciaio con punta dritta, a J atraumatica e flessibile. Misure (diametro e lunghezza) correlate al tipo di catetere. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0102 | 1 | PZ | 80 | 240 | 2240 | 6720 | CV42
133 | A | Kit cateterismo venoso centrale con catetere multilume (3 lumi) trattato con antisettico, posizionamento in ambiente chirurgico secondo tecnica Seldinger, pediatrico e per adulti. Catetere in poliuretano, biocompatibile, radiopaco, trattato con sostanze antisettiche (clorexidina, sulfadiazina con argento ) atossiche, biocompatibili a lento rilascio, punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile, siringa da 5 cc, provvisto di valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità rastremata, guida in acciaio con punta dritta e a J, atraumatica e flessibile. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0102 | 1 | PZ | 300 | 900 | 39000 | 117000 | CV42
| B | Kit cateterismo venoso centrale con catetere multilume (4 lumi) trattato con antisettico, posizionamento in ambiente chirurgico secondo tecnica Seldinger, pediatrico e per adulti. Catetere in poliuretano, biocompatibile, radiopaco, trattato con sostanze antisettiche (clorexidina, sulfadiazina con argento ) atossiche, biocompatibili a lento rilascio, punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile, siringa da 5 cc, provvisto di valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità rastremata, guida in acciaio con punta dritta e a J, atraumatica e flessibile. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0102 | 1 | PZ | 400 | 1200 |  | 0
134 |  | Cannula per cannulazione arteriosa in poliuretano o altro materiale biocompatibile posizionabile con tecnica di Seldinger (catetere, ago guida indipendenti) con ali di fissaggio solidali al catetere. Misure diametro 20 G 5-8-12 cm di lunghezza, 18 G 12-16-23 cm di lunghezza. Adatta per il monitoraggio della pressione centrale. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0103 | 1 | PZ | 2880 | 8640 | 48960 | 146880 | CV43
135 |  | Catetere arterioso con sistema di sicurezza tipo FloSwitch con alette forate per il fissaggio alla cute per monitoraggio pressione arteriosa cruenta, prelievi ematici per emogas analisi. | C0103 | 1 | PZ | 2372 | 7116 | 47440 | 142320 | CV44
136 |  | Catetere per incannulazione vasi ombelicali in poliuretano con tre linee radiopache longitudinali, completamente incapsulate. Marcature di profondità da 5 a 25 cm, con incrementi di un centimetro. Cono luer lock. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C010104 | 1 | PZ | 150 | 450 | 1500 | 4500 | CV44
137 |  | Set centrale multilume (3-4 lumi) ad alto flusso per dialisi/emofiltrazione. Catetere multilume (2-4 lumi) in poliuretano biocompatibile, morbido centimetrato, radiopaco punta morbida traumatica impregnato con antisettico a lento rilascio (clorexidina , sulfadiazina) atossico, biocompatibile, con prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile 18 G, siringa preforata con valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità distale rastremata, guida in acciaio con punta a J e dritta atraumatica e flessibile, bisturi. Misure (diametro e lunghezza ) correlate al tipo di catetere in particolare 12 F (lumi 12,12,16 G) 16 cm ; 12 F (12,12,16 G) 20 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0102 | 1 | PZ | 200 | 600 | 4000 | 12000 | CV42
138 |  | Catetere bilume per dialisi/emofiltrazione a breve termine, in idoneo polimero idrofilo altamente biocompatibile (poliuretano), radiopaco, con estremità distale radiopaca, alette di fissaggio rotanti trasparenti, estensioni in silicone. Due tappi autosigillanti. Kit di introduzione con ago introduttore 18 G, guida metallica con estremità J, dilatatori adatti alle varie misure del catetere da 8 a 13,5 Fr. Misure: lunghezza da 9 a 24 cm circa per approccio femorale e giugulare precurvato. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0102 | 1 | PZ | 200 | 600 | 11000 | 33000 | CV42
139 |  | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO MONOLUME, BILUME E TRILUME CON KIT PROCEDURALE Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in PUR power Injectable, con presenza di Reverse Taper prossimale non rimovibile e punta aperta distale. Compatibile con l’esecuzione della Tip Navigation magnetica e Tip Location tramite ECG Intracavitario, comprensivo di kit procedurale di impianto sterile. Il kit procedurale dovrà essere completo dei massimi dispositivi di barriera (cuffia, e mascherine, salvietta asciugamani, camice sterile, telo copritavolo servitore, telo assorbente, telo full body drape con ampia apertura adesiva lato destro/sinistro, coprisonda sterile con elastici e gel acquoso sterile). Misure richieste: 3 - 4 – 5 FR MONOLUME 4 – 5 FR BILUME 5 – 6 FR TRILUME La ditta aggiudicatrice, dovrà fornire, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto, un sistema, composto da Ecografo e sistema di Tip Navigation e Tip Location. Il sistema deve possedere chiara Indicazione d’uso, atta alla verifica del corretto posizionamento dei Picc con possibilità di non esecuzione della radiografia del torace post-procedura, certificazione di sicurezza e supporto bibliografico scientifico che ne indichi la necessità di utilizzo. (unità operative che impiantano il dispositivo 10) | C0102 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 150000 | 450000 | CV45
140 |  | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO IN SILICONE VALVOLATO CON KIT PROCEDURALE Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in silicone, con punta valvolata distale. Compatibile con l’esecuzione della Tip Navigation magnetica e Tip Location tramite ECG Intracavitario, comprensivo di kit procedurale sterile, ll kit procedurale dovrà essere completo dei massimi dispositivi di barriera (cuffia, e mascherine, salvietta asciugamani, camice sterile, telo copritavolo servitore, telo assorbente, telo full body drape con ampia apertura adesiva lato destro/sinistro, coprisonda sterile con elastici e gel acquoso sterile). Misure richieste: 4 – 5 FR MONOLUME La ditta aggiudicatrice, dovrà fornire, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto, un sistema, composto da Ecografo e sistema di Tip Navigation e Tip Location. Il sistema deve possedere chiara Indicazione d’uso, atta alla verifica del corretto posizionamento dei Picc con possibilità di non esecuzione della radiografia del torace post-procedura, certificazione di sicurezza e supporto bibliografico scientifico che ne indichi la necessità di utilizzo. (unità operative che impiantano il dispositivo 10) | C0102 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 150000 | 450000 | CV45
141 |  | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO POWER INJECTABLE MONOLUME VALVOLATO CON KIT PROCEDURALE Catetere venoso centrale ad inserzione periferica (PICC), in PUR power Injectable, con presenza di Reverse Taper prossimale non rimovibile, punta aperta distale e valvola prossimale, comprensivo di kit procedurale di impianto in un unico, singolo, confezionamento sterile. kit procedurale dovrà essere completo dei massimi dispositivi di barriera (cuffia, e mascherine, salvietta asciugamani, camice sterile, telo copritavolo servitore, telo assorbente, telo full body drape con ampia apertura adesiva lato destro/sinistro, coprisonda sterile con elastici e gel acquoso sterile). Misura richiestra: 4 FR MONOLUME | C0102 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 125000 | 375000 | CV46
142 |  | CATETERE VENOSO PERIFERICO LUNGO CON SISTEMA DI INTRODUZIONE INTEGRATO Catetere venoso periferico in PUR di ultima generazione, power Injectable, di lunghezza da 8 cm a 10 cm circa e calibro da 18G a 22G, con sistema integrato di posizionamento comprendente ago, filo guida in nitinol e catetere. Il catetere deve essere certificato per infusioni a breve termine entro i 29 giorni. | C0101 | 1 | PZ | 900 | 2700 | 36000 | 108000 | CV47
143 |  | CATETERE VENOSO PERIFERICO MIDLINE IN PUR POWER INJECTABLE Catetere venoso periferico tipo MidLine in PUR di ultima generazione, power injectable con punta aperta distale e minimo reverse taper prossimale, di lunghezza di circa 20 cm in grado di garantire elevati flussi a caduta, comprensivo di kit di microintroduzione. Il caterere dovrà essere indicato per infusioni endo-venose compatibili con la via venosa periferica, prelievi ematici e infusione di mezzi di contrasto ad alta pressione. Misure richieste: 3 FR Monolume - 4 FR Bilume | C0101 | 1 | PZ | 650 | 1950 | 97500 | 292500 | CV48
144 |  | KIT MICROINTRODUZIONE Kit per introduzione misure varie da 4fr a 8fr, contenente ago ecogenico da 21 gauge,microintroduttore peel-away lungo da 6 e 10 cm circa montato sul dilatatore tissutale, guida da 0,018 in nitilon, lunga da 40 - 60 cm, completo di bisturi lama | C010380 | 1 | PZ | 300 | 900 | 9000 | 27000 | CV49
145 |  | Sistema totalmente impiantabile in materiale plastico tipo Delrin- catetere in poliuretano Sistema totalmente impiantabile in plastica Delrin a profilo intermedio (h10/13mm), per accesso venoso centrale a lungo termine di tipo Port Cath, secondo linee guida ISALT 2, con camera diforma triangolare con fori di fissaggio riempiti in silicone, compatibile con RMN ed infusione fluidi ad alta pressione (>300 psi), di colore viola e con dicitura “Power” e “CT”entrambi radiopachi per una corretta identificazione ai raggi X, ago venipuntura altamente ecogenico, catetere centimetrato da connettere in Chronoflex (poliuretano) radiopaco 8 Fr, completo di kit di introduzione e di ago non carotante per infusione ad alta pressione tipo PowerLoc. | C0102 | 1 | PZ | 100 | 300 | 30000 | 90000 | CV50
146 |  | Sistema totalmente impiantabile in materiale plastico tipo Delrin- catetere in silicone Sistema totalmente impiantabile in plastica Delrin a profilo intermedio (h10/13mm), per accesso venoso centrale a lungo termine di tipo Port Cath, secondo linee guida ISALT 2, con camera diforma triangolare con fori di fissaggio riempiti in silicone, compatibile con RMN ed infusione fluidi ad alta pressione (>300 psi), di colore viola e con dicitura “Power” e “CT”entrambi radiopachi per una corretta identificazione ai raggi X, ago venipuntura altamente ecogenico, catetere centimetratoda connetterein silicone punta chiusa arrotondata con valvola antireflusso lateraleradiopaco 8 Fr, completo di kit di introduzione e di ago non carotante per infusione ad alta pressione tipo PowerLoc. | C0102 | 1 | PZ | 100 | 300 | 30000 | 90000 | CV50
147 |  | Sistema totalmente impiantabile in titanio- catetere in poliuratano Sistema totalmente impiantabile in titanio a profilo intermedio (h10/13mm), per accesso venoso centrale a lungo termine di tipo Port Cath, secondo linee guida ISALT 2, con camera diforma triangolare con fori di fissaggio riempiti in silicone per infusione fluidi ad alta pressione (>300 psi), di colore viola e con dicitura “Power” e “CT”entrambi radiopachi per una corretta identificazione ai raggi X, ago venipuntura altamente ecogenico, catetere centimetrato da connettere in poliuretano radiopaco 8 Fr, completo di kit di introduzione e di ago non carotante per infusione ad alta pressione tipo PowerLoc. | C0102 | 1 | PZ | 100 | 300 | 30000 | 90000 | CV50
148 |  | Sistema totalmente impiantabile in titanio- catetere insilicone Sistema totalmente impiantabile in titanio a profilo intermedio (h10/13mm), per accesso venoso centrale a lungo termine di tipo Port Cath, secondo linee guida ISALT 2, con camera di forma triangolare con fori di fissaggio riempiti in silicone per infusione fluidi ad alta pressione (>300 psi), di colore viola e con dicitura “Power” e “CT”entrambi radiopachi per una corretta identificazione ai raggi X, ago venipuntura altamente ecogenico, catetere centimetratod a connettere in silicone punta chiusa arrotondata con valvola antireflusso laterale radiopaco 8 Fr, completo di kit di introduzione e di ago non carotante per infusione ad alta pressione tipo PowerLoc. | C0102 | 1 | PZ | 100 | 300 | 30000 | 90000 | CV50
149 |  | Connettore a circuito chiuso a pressione neutra per il minor ritorno di sangue all'interno del catetere. Cono interno fenestrato, valvola in silicone per garantire la pressione neutra e il suo mantenimento anche dopo lungo tempo in situ. Studi clinici che dimostrano l’efficacia del connettore soprattutto sui Picc e CVC contro le infezioni catetere correlate. | C010280 | 0 | PZ | 5300 | 15900 | 13250 | 39750 | MINOR PREZZO
150 |  | Copri sonda per sonda ecografica dotata di gel sterile, lunghezza > 1,5 metri, diametro 5 cm circa. Confezione singola sterile, monouso. | T0301 | 0 | PZ | 5000 | 15000 | 35000 | 105000 | MINOR PREZZO
TRASDUTTORI E SENSORI PER MONITORAGGIO EMODINAMICO
151 | A | Trasduttore monouso ad 1 via, prolunga monometrica trasparente di 120 cm, rubinetto a tre vie per infusione e/o prelievi ematici, prolunga monometrica trasparente di 30 cm. Deflussore con camera di gocciolamento tipo macro per collegamento alla sacca pressurizzata. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3 ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento ai monitor dell’azienda in comodato d’uso, CON SISTEMA FISSAGGIO ASTA E PAZIENTE | C0190 | 1 | PZ | 1200 | 3600 | 206900 | 620700 | CV51
| B | Trasduttore monouso a 2 vie, prolunga monometrica trasparente di 120 cm, rubinetto a tre vie per infusione e/o prelievi ematici, prolunga monometrica trasparente di 30 cm. Deflussore con camera di gocciolamento tipo macro per collegamento alla sacca pressurizzata. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3 ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento ai monitor dell’azienda in comodato d’uso.CON SISTEMA FISSAGGIO ASTA E PAZIENTE | C0190 | 1 | PZ | 2750 | 8250 |  | 0
| C | Trasduttore monouso ad 3 vie, prolunga monometrica trasparente di 120 cm, rubinetto a tre vie per infusione e/o prelievi ematici, prolunga monometrica trasparente di 30 cm. Deflussore con camera di gocciolamento tipo macro per collegamento alla sacca pressurizzata. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3 ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento ai monitor dell’azienda in comodato d’uso. | C0190 | 1 | PZ | 200 | 600 |  | 0
| D | Set di monitoraggio con reservoir singolo. 1 trasduttore monouso con sistema di aspirazione ematico “sistema chiuso” con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on-off per la gestione della siringa. 2 punti di prelievo, prolunghe monometriche trasparenti, i punti di prelievo ematico devono essere forniti di valvola antireflusso in grado di consentire l’accesso con normali siringhe senza la necessità di usare aghi. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0190 | 1 | PZ | 2200 | 6600 |  | 0
| E | Set di monitoraggio con reservoir doppio (con due trasduttori). 2 trasduttori monouso con sistema di aspirazione ematico “sistema chiuso” con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on-off per la gestione della siringa. 2 punti di prelievo, prolunghe monometriche trasparenti, i punti di prelievo ematico devono essere forniti di valvola antireflusso in grado di consentire l’accesso con normali siringhe senza la necessità di usare aghi. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0190 | 1 | PZ | 2200 | 6600 |  | 0
152 |  | Catetere di Swan-Ganz in PVC, provvisto di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), termistore e lume per inflazione palloncino, con le seguenti dimensioni: lunghezza utile 110 cm, diametro del corpo del catetere 6-7-7.5 F, 4 e 5 lumi. Diametro del palloncino distale gonfiato 13 mm. Siringa per inflazione del palloncino da 3 ml limitata a 1,5 ml. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0190 | 1 | PZ | 60 | 180 | 5100 | 15300 | CV52
153 |  | Set di introduzione per Swan-Ganz. Siringa 10 ml, ago introduttore, dilatatore. Introduttore in poliuretano, con valvola di emostasi e adattatore per guaina anticontaminazione (lunghezza per catetere di Swan-Ganz) e lume laterale di infusione liquidi, guaina sterile per Swan-Ganz. Misura 9 Fr. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0199 | 1 | PZ | 250 | 750 | 12500 | 37500 | CV53
154 |  | Guaina sterile per rivestire la sonda di Swan-Ganz. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | T0301 | 0 | PZ | 350 | 1050 | 5250 | 15750 | MINOR PREZZO
155 |  | Set di introduzione avanzato. Dispositivo per accesso venoso avanzato, a tre lumi con possibilità di introdurre un catetere di Swan-Ganz tramite l’accesso situato sulla piattaforma di connessione dei lumi del catetere. Misure: 10 cm 12 Fr e 10 cm 14 Fr, con un lume centrale rispettivamente da 8.5-9 Fr e due lumi laterali da 15 G. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0190 | 1 | PZ | 150 | 450 | 22500 | 67500 | CV54
156 |  | Dispositivo spremisacca, gonfiabile per l’infusione a pressione di liquidi realizzato in poliuretano od altro idoneo materiale, con rete ove posizionare la sacca realizzata con materiale idoneo e con tramatura che consenta una buona visione del livello della saturazione da inondare. Provvisto di anello per aggancio, indicatore di pressione posizionato in modo da rendere facilmente visibile il livello di pressione, bulbo elastico di gonfiaggio con tubo saldato alla camera d’aria e rubinetto in materiale plastico. | Z1203 | 0 | PZ | 580 | 1740 | 58000 | 174000 | MINOR PREZZO
157 |  | Prolunghe per arteria in PE testate fino a 40 bar di pressione, indicate sia per il monitoraggio della pressione arteriosa, sia per l'infusione di soluzioni che presentino problemi di compatibilità con il PVC (in particolare se effettuate con pompa a siringa). Con clips di identificazione per le vie venose (blu) ed arteriose (rosse) e confezionamento in doppio imballaggio. Di particolare robustezza al fine di limitare i rischi di occlusione del lume interno. Per catetere con estremità luer-lock femmina/luer-lock maschio. Misura: diametro int.-est. mm 1.0-2.0, capacità 0,4 ml, lunghezza 15-30-50-100 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | Z1203 | 1 | PZ | 1600 | 4800 | 16000 | 48000 | CV55
DRENAGGI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE
158 |  | Set drenaggio per pneumotorace, per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. Valvola di drenaggio di Heimlich. Centimetrato con marks. Misura 14 Fr. Ago ecogenico | A0601 | 1 | PZ | 730 | 2190 | 109500 | 328500 | CV56
159 |  | Set drenaggio pneumo-pleuro-pericardio per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. Centimetrato con marks. Misure da 5 a 14 Fr. | A0601 | 1 | PZ | 150 | 450 | 22500 | 67500 | CV56
160 |  | Set tubi toracici per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea, composto da ago introduttore 18 G, filo guida Amplatz extra stiff, diametro 0,38 inch in acciaio inossidabile con punta safe-T-J da 3 mm. Dilatatore radiopaco, tubo toracico in cloruro di polivinile trasparente con bande radiopache, provvisto sulla parte distale di ampi fori laterali. Misure da 8 a 32 Fr. Lunghezza da 18 a 41 cm. Ago ecogenico. | A0602 | 1 | PZ | 710 | 2130 | 92300 | 276900 | CV57
161 |  | Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, capacità circa 2000 ml a secco, con indicatore di lettura del livello di aspirazione completo di auto regolazione del vuoto, camera di sigillo ad acqua per la visualizzazione delle perdite aeree, maniglie per posizionamento e trasporto, valvola rilascio pressione negativa, punto prelievo needle free, tubo paziente lock in, siringa. Utilizzabile a caduta o sotto aspirazione controllata, con regolatore di suzione da -5cmH2O a -25cm H2O circa. | A0602 | 1 | PZ | 250 | 750 | 10000 | 30000 | CV58
162 |  | Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, pediatrico e per adulti, da circa 2000 ml, con regolatore di flusso automatico integrato, con valvola ad acqua per controllo aspirazione, camera raccolta graduata al millimetro con punto di prelievo needle free, camera a sigillo ad acqua per visualizzazione perdite aeree, valvola rilascio pressione positiva automatica e valvola rilascio pressione negativa, di base stabile che riduca mescolamento liquidi tra le camere, con maniglia per posizionamento al letto paziente e trasporto, clamp su linea paziente lock in. Utilizzabile a caduta o sotto aspirazione controllata, regolatore di suzione da -5cmH2O a -25cm H2O circa | A0602 | 1 | PZ | 1150 | 3450 | 40250 | 120750 | CV58
163 |  | SISTEMA DI RACCOLTA DIGITALE PER DRENAGGIO TORACICO TIPO REDAX Drenaggio toracico a doppia camera costituito da: camera di raccolta per le secrezioni con capacità totale di 3.000 ml dotata di punto di prelievo per campionamento e seconda camera con valvola di tenuta ad acqua (2 cmH2O). La valvola ad acqua deve avere una graduazione completa per la valutazione della pressione intrapleurica del paziente. Il drenaggio è dotato una valvola di rilascio per la pressione negativa. Completo di tubo di connessione al paziente in silicone latex free e raccordo biconico per catetere toracico. Monouso, monopaziente, sterile. Questo sistema può essere collegato ad una unità di aspirazione e monitoraggio delle perdite aeree, come di seguito descritta: Unità Portatile di aspirazione toracico regolabile in quattro livelli di pressione negativa (da -10 a -25 cmH2O). Il dispositivo consente inoltre il monitoraggio delle perdite aeree del paziente sia in aspirazione che a gravità. L'unità portatile consente la mobilità completa del drenaggio senza la connessione al vuoto centralizzato ed al collegamento elettrico. Dotato di batteria interna ricaricabile con autonomia di 48 h. La memorizzazione dei dati avviene per 96 h ed è possibile la sua visuallizazione al display mediante azione della funzione history. Un display LCD permette la visualizzazione delle perdite aeree ogni ora in L/h oppure la misura istantanea in ml/min. Il sistema ha la possibilità, mediante un interfaccia PC, di scaricare i dati del paziente in un computer, viene fornito un software Excel compatibile per la gestione grafica dei dati. Unitamente alla unità portatile deve essere fornito un alimentatore/caricabatterie | A0602 | 1 | PZ | 660 | 1980 | 29700 | 89100 | CV58
164 |  | VALVOLA DRENAGGIO TORACICO HEIMLICH: valvola costituita da un corpo con doppio raccordo universale e raccordo luer-lock. All’interno della stessa deve essere presente una membrana funzionante come valvola di non ritorno. Provvista sulla sua superficie di pittogramma che ne permetta il corretto attacco. | A060203 | 1 | PZ | 230 | 690 | 1380 | 4140 | CV58
ACQUA STERILE PER INALAZIONE
165 |  | Acqua con soluzione sterile penta-distillata pluripaziente per inalazione, flacone in polipropilene, raccordo in policarbonato, perforatore protetto che permette di collegare un flussimetro al contenuto del flacone riducendo al minimo il rischio di contaminazione, microdiffusore inserito nella parete del flacone, apertura a strappo per collegare agevolmente un tubo per ossigeno in uscita verso il paziente, raccordo per umidificazione di ossigenoterapia dotato di valvola di sicurezza con allarme acustico di ostruzione di flusso da 300 a 1000 ml. | R060202 | 0 | PZ | 8250 | 24750 | 33000 | 99000 | MINOR PREZZO
DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE
166 |  | Sondino nasogastrico per nutrizione enterale in poliuretano, a lunga permanenza, mandrinato, con filo guida lubrificato, dotato di linea blu radiopaca per il controllo del corretto posizionamento e di tacche graduate, terminale con fori distali; diametri da CH 5 a CH 14 (lunghezza circa 110 cm), cono unico e connettore terminale Enfit che sia compatibile con la maggior parte dei connettori per nutrizione enterale. Confezione singola, sterile, monouso, con marchio CE. | G0202 | 1 | PZ | 2500 | 7500 | 12500 | 37500 | CV59
167 |  | Sonda nasogastrica a doppio lume tipo SALEM in PVC di grado medicale doppio lume per decompressione gastrica. Lume principale di calibro maggiore per aspirare secrezioni e gas; lume secondario per permettere l’ingresso di aria a pressione atmosferica; foro di controllo nella parte distale, linea radiopaca, indicatori di profondità. Lunghezza comprese tra 60 cm a 120 cm e calibro da 10 a 18 Fr. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | G0202 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 2500 | 7500 | CV59
168 |  | Sonda nasodigiunale per nutrizione post-pilorica in silicone, radiopaca, con spirale, filo guida metallico e connettore universale. Lunghezza superiore a 130 cm, diametro da 8 a 14 CH. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | G0202 | 1 | PZ | 100 | 300 | 25000 | 75000 | CV59
169 |  | Sonda nasodigiunale autoposizionante per nutrizione post-pilorica in poliuretano, totalmente radiopaca, con spirale terminale per facilitare il posizionamento e filo guida metallico lubrificato, connettore universale. Con connettore terminale ENLock che sia compatibile con la maggior parte dei connettori per nutrizione enterale. 8 CH-10 CH. Confezione singola, sterile, monouso. | G0202 | 1 | PZ | 150 | 450 | 9000 | 27000 | CV59
170 |  | Sonda nasodigiunale CON TELECAMERA DISTALE per nutrizione post-pilorica in poliuretano, totalmente radiopaca, con spirale terminale per facilitare il posizionamento e filo guida metallico lubrificato, connettore universale. Con connettore terminale ENLock che sia compatibile con la maggior parte dei connettori per nutrizione enterale. 8 CH-10 CH. Confezione singola, sterile, monouso. | G0202 | 1 | PZ | 120 | 360 | 14400 | 43200 | CV59
171 |  | Sonda in poliuretano trasparente a doppio lume per la somministrazione della nutrizione enterale nell’intestino tenue e la contemporanea aspirazione dei succhi gastrici (con possibilità di rimozione di quest’ultimi), radiopaca, dotata di connettore a Y e di fori laterali e distali nel terminale, di tacche graduate e di filo guida. Con connettore terminale ENLock che sia compatibile con la maggior parte dei connettori per nutrizione enterale. Calibro CH 16 e/o CH 18. Confezione singola, sterile, monouso. | G0202 | 1 | PZ | 100 | 300 | 17000 | 51000 | CV59
172 |  | Catetere multiforato per l’infusione continua di anestetici locali nella ferita chirurgica per il controllo del dolore postoperatorio. Catetere radiopaco senza parti metalliche al suo interno, trasparente, compatibile con tutti i sistemi di diagnosi e MRI. Dotato di tacche per individuare la sezione multiforata e relativa centimetratura. Kit composto da ago introduttore con dilatatore peel-away, doppio sistema di fissaggio, etichette paziente. Varie misure. Il dispositivo deve essere compatibile con i sistemi di infusione in uso, garantendo un flusso uniforme su tutto il tratto forato. | N0201 | 1 | PZ | 800 | 2400 | 60000 | 180000 | CV60
MISURAZIONE PRESSIONE INTRA ADDOMINALE , TEMPERATURA , DIURESI, FECI
173 |  | Sistema per la rilevazione della pressione intra-addominale dal catetere vescicale. Circuito chiuso. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | U0504 | 1 | PZ | 700 | 2100 | 28000 | 84000 | CV61
174 |  | Foley in silicone che permetta contemporaneamente la rilevazione della temperatura corporea centrale ed il drenaggio della vescica. Misure peditriche e per adulti, 8-10-12-14-16-18 CH. Monopaziente. Certificato CE. Confezione singola, sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento compatibili con i monitor presenti nei blocchi operatori e nelle terapie intensive. | V0301 | 1 | PZ | 400 | 1200 | 6000 | 18000 | CV62
175 | A | Urinometro con doppio comparto di misurazione, con sacca sostituibile per il controllo della diuresi oraria da ml 50, dotato di valvola antireflusso. Filtro d'aria e sacca di raccolta da ml 2000 con scala graduata da ml 100. Trasparente e leggero con tubo da 120 cm. Port needle free per il prelievo di campioni sterili di urina. | A060303 | 1 | PZ | 1000 | 3000 | 10500 | 31500 | CV63
| B | Sacca di ricambio chiusa da ml 1500/2000. Confezione singola, monouso, sterile. | A060303 | 1 | PZ | 9000 | 27000 |  | 0
| C | Sacca di ricambio aperta da ml 1500/2000. Confezione singola, monouso, sterile. | A060303 | 1 | PZ | 2000 | 6000 |  | 0
| D | Sacca di SVUOTAMENTO da 1500/2000 ml, Connettore per il collegamento con il rubinetto a croce posto sulla sacca principale, di raccolta, Con valvola antiriflusso, con o senza rubinetto per lo svuotamenton non sterile | A060303 | 1 | PZ | 2000 | 6000 |  | 0
176 | A | Sistema di gestione dell'incontinenza fecale liquida e semiliquida. Dispositivo composto da una cannula di silicone con dispositivo di ancoraggio con palloncino a bassa pressione di semplice applicazione, tasca digitale monopaziente. Siringa con aggancio luer lock. Sacca di raccolta a circuito chiuso antireflusso e filtro monouso | G0203 | 1 | PZ | 150 | 450 | 62850 | 188550 | CV64
| B | Sacchetto di raccolta di ricambio. | G0203 | 1 | PZ | 1150 | 3450 |  | 0
177 |  | Sonda che permette la rilevazione della temperatura esofagea o rettale. Misura da 9 a 12 CH. Monopaziente. Confezione singola, sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito i cavi di collegamento compatibili con i monitor in dotazione nelle camere operatorie e nelle terapie intensive. | V0301 | 1 | PZ | 750 | 2250 | 6750 | 20250 | CV65
LINEE DI INFUSIONE LIQUIDI
178 |  | Rubinetti a tre vie ad alto flusso, sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock, latex free. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0703 | 0 | PZ | 12000 | 36000 | 6000 | 18000 | MINOR PREZZO
179 |  | Rampa per infusione a 3-4-5 rubinetti, con codice colore in policarbonato, lipido-resistenti, con corpo trasparente, munita di prolunga triplice strato da 150/200 cm. Con portarampa a richiesta. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0702 | 0 | PZ | 7500 | 22500 | 22500 | 67500 | MINOR PREZZO
KIT PER FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
180 |  | Incentivatore inspiratorio progressivo caratterizzato da un corpo trasparente; tre palline con tre camere corrispondente a tre diversi gradi di inspirazione. Ampio range di flusso da 600 a 1200 cc/sec. Minimo flusso stampato su ogni camera. Costituito in materiale plastico antiurto. Filtro per evitare l’inspirazione di particelle di polvere. Corredato di tubo e boccaglio colorato. Latex free, monouso, clinicamente pulito. Confezione singola. | Y0303 | 1 | PZ | 470 | 1410 | 1410 | 4230 | CV66
181 |  | Incentivatore inspiratorio di tipo volumetrico, capacità volumetrica fino a 5000 ml di aria inspirata. Costituito di materiale plastico antiurto. Finestra per valutazione di flusso. Forma compatta ed ergonomica. Maniglia ergonomica. Filtro per evitare l’inspirazione di particelle di polvere. Corredato di tubo e boccaglio colorato. Graduazione stampata su entrambi i lati del prodotto. Visualizzazione dei miglioramenti giornalieri. Latex free, monouso, clinicamente pulito. Confezione singola. | Y0303 | 1 | PZ | 360 | 1080 | 900 | 2700 | CV66
DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE-ALTRI
182 | A | Lame tipo Macintosh monouso per laringoscopio convenzionale a luce calda, tutte le misure da neonata ad adulto. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un manico standard laringoscopio a luce convenzionale ogni 100 lame ordinate. | R9002 | 1 | PZ | 1400 | 4200 | 12600 | 37800 | CV67
| B | Lame tipo Miller monouso per laringoscopio convenzionale a luce calda, tutte le misure da neonata ad adulto. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un manico standard laringoscopio a luce convenzionale ogni 100 lame ordinate. | R9002 | 1 | PZ | 400 | 1200 |  | 0
183 |  | Lame per videolaringoscopio per intubazioni difficili tipo McGrath, Lame curve pediatriche e per adulti tutte le misure, dalla 1 alla 4 e 3X per visualizzazione difficile. Monouso. Con profilo da 10mm a 11mm. Curvatura 60° per intubazione difficile, dotate di visione diretta della via aerea. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire 1 sistema di intubazione difficile ogni 200 lame acquistate, compreso di set batterie di ricambio. | R9002 | 1 | PZ | 2200 | 6600 | 33000 | 99000 | CV67
184 |  | Lame monouso per laringoscopio a luce fredda, interamente realizzate in materiale atraumatico di grado medicale atossico e biocompatibile. Manico standard con lama Oxford, Miller e Macintosh in diverse misure. Manico corto con lama Oxford, Miller e Macintosh in diverse misure. Cartuccia della batteria riutilizzabile e sorgente luminosa a led. Latex free. La ditta aggiudicataria dovrà fornire ogni 30 confezioni di lame un manico pluriuso dotato di luce al led in sconto merce. | R9002 | 1 | PZ | 620 | 1860 | 3720 | 11160 | CV67
185 |  | Lama incanalata monouso per videolaringoscopio ottico ad alta definizione per intubazione oro-tracheale, compatibile con qualsiasi tubo endotracheale. Monouso, sigillato singolarmente. Varie misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire 1 sistema di intubazione difficile ogni 200 lame acquistate. | R9002 | 1 | PZ | 1200 | 3600 | 14400 | 43200 | CV67
186 |  | Lama standard monouso per videolaringoscopio ottico ad alta definizione per intubazione oro-tracheale, compatibile con qualsiasi tubo endotracheale. Monouso, sigillato singolarmente. Varie misure. | R9002 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 6000 | 18000 | CV67
187 |  | Lama per laringoscopio per le intubazioni difficili dotato di visione diretta e guida per il posizionamento del tubo orotracheale, varie misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire un sistema di intubazione difficile ogni 100 lame acquistate. | R9002 | 1 | PZ | 540 | 1620 | 8100 | 24300 | CV67
TRASDUTTORI E SENSORI PER MONITORAGGIO EMODINAMICO
188 |  | Linee di campionamento ETCO2 per rilevazione CO2 paziente in area critica. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito un'apprecchiatura necessaria alla lettura dei parametri ETCO2 e SPO2 ogni 200 linee acquistate. | Z1203 | 1 | PZ | 800 | 2400 | 9600 | 28800 | CV68
189 | A | Sensore per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi indotta da farmaci durante l’anestesia, attraverso un algoritmo, monopaziente, pediatrico e per adulti. Questo sistema di monitoraggio deve “tradurre in valore numerico” (range da 0 a 100) le modificazioni dell’elettroencefalogramma frontale indotte dai farmaci ipnotici (sedativi e anestetici), in modo continuo e non invasivo, facilitando la valutazione dello stato di coscienza del paziente durante la somministrazione dei farmaci utilizzati per indurre la “depressione controllata” dello stato di coscienza. Abilitato al monitoraggio di pazienti pediatrici, al di sopra dei quattro anni di vita. Riduzione dell’incidenza di awareness intraoperatoria documentata. L’azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito 1 sistema di monitoraggio ogni 50 sensori acquistati. | Z1203 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 24500 | 73500 | CV68
| B | Sensore bilaterale per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi indotta da farmaci durante l’anestesia, attraverso un algoritmo, monopaziente. Questo sistema di monitoraggio deve “tradurre in valore numerico” (range da 0 a 100) le modificazioni dell’elettroencefalogramma frontale indotte dai farmaci ipnotici (sedativi e anestetici), in modo continuo e non invasivo, facilitando la valutazione dello stato di coscienza del paziente durante la somministrazione dei farmaci utilizzati per indurre la “depressione controllata” dello stato di coscienza. Sensore bilaterale per monitorare contemporaneamente entrambi gli emisferi cerebrali, con 6 punti di contatto. Riduzione dell’incidenza di awareness intraoperatoria documentata. L’azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito 1 sistema di monitoraggio ogni 50 sensori acquistati. | Z1203 | 1 | PZ | 600 | 1800 |  | 0
190 |  | Catetere per ossimetria a doppio lume per SjO2 in continuo, senza palloncino, in PVC o altro materiale idoneo, radiopaco, eparinato da 4 Fr a 2 lumi, lunghezze utili da 25 cm circa e da 40 cm circa. Volume lume distale 0,33 ml. Velocità infusione lume distale 540 ml/h Introduttore latex free monouso, sterile. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service 1 monitor per la lettura della SjO2 ogni 50 cateteri. | C0190 | 1 | PZ | 150 | 450 | 37500 | 112500 | CV68
191 |  | CVC con fibra ottica per ScvO2. Catetere centrale in poliuretano eparinato a 3 lumi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno in atrio destro. Con lume per fibre ottiche, punta morbida traumatica. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service 1 monitor per la lettura della ScvO2 ogni 50 cateteri. | C0190 | 1 | PZ | 180 | 540 | 99000 | 297000 | CV68
192 |  | Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluizione transpolmonare in grado di determinare i seguenti parametri emodinamici CO/CI/SV/SVV/RVS/RVSI in continuo e GEDI/EVLW/PVPI/GEF con metodica a bolo. Il kit deve essere inoltre completo di trasduttore arterioso e trasduttore venoso, di sistema per iniettato con valvole di sicurezza e guida in NichelTitanio. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria si deve impegnare a fornire 1 sistema di monitoraggio completo ogni 50 cateteri. | C0190 | 1 | PZ | 260 | 780 | 117000 | 351000 | CV68
193 |  | Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca , per il monitoraggio continuo di CO,SV,SVV,RVS . Deve essere dotato di sistema di prelievo chiuso da 5cc e dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h integrato nel trasduttore. Deflussore per collegamento a sacca di lunghezza 120-140 cm. Sistema di lavaggio rapido e test dell’onda quadra integrato nel sensore, una linea di pressione cruenta di lunghezza 150 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema di monitoraggio completo ogni 50 sensori in comodato d’uso. | Z1203 | 1 | PZ | 500 | 1500 | 125000 | 375000 | CV68
194 |  | Cuffia al dito del paziente, disponibile in almeno tre misure, per misurazione in continuo di SIS,DYA,PAM,CO,SV,SVV e parametri indicizzati in modo non invasivo e senza l’impiego di bracciale pressorio. La ditta aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature necessarie alla lettura dei parametri ogni 50 cuffie. | Z1203 | 1 | PZ | 250 | 750 | 112500 | 337500 | CV68
195 |  | Kit di monitoraggio della gittata cardiaca in continuo composto da un catetere a doppio lume, da una linea di monitoraggio della pressione e da un sensore di temperatura. Il catetere arterioso deve permettere la determinazione a ridotta invasività in continuo battito-battito, di portata cardiaca, pressione arteriosa, resistenze vascolari sistemiche, contrattilità stroke volume. Deve essere possibile la quantificazione del volume telediastolico globale ed una stima del volume di sangue intratoracico e dell'acqua polmonare extravascolare. Il catetere deve disporre di un termistore e di un ulteriore lume distale utilizzabile per infusioni o per il monitoraggio pressorio. La linea di monitoraggio deve essere composta da una camera di gocciolamento macro, un trasduttore monouso ed una linea di collegamento al catetere arterioso. Il trasduttore deve essere appositamente calibrato per permettere una lettura di pressione arteriosa di precisione tale da rendere possibile l’analisi del contorno del polso. Il sensore deve permettere la misura in linea della temperatura dell’iniettato e definire il riferimento temporale per il calcolo dei parametri emodinamici. Da un'estremità deve essere possibile effettuare l’iniezione del bolo di indicatore, dall'altra estremità collegare al lume prossimaleun catetere venoso centrale. I collegamenti con le linee sono di tipo luer-lock. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i sistemi necessari per la lettura dei parametri in comodato d'uso. | Z1203 | 1 | PZ | 200 | 600 | 90000 | 270000 | CV68
196 |  | Cateteri Swang-Ganz per monitoraggio emodiamico con rilevazione in continuo della gittata cardiaca del EVD e della SVO2. Cateteri in PVC, provvisti di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), filamento termico, rilevazione della SVO2 del EDV e CO in continuo e lume per inflazione palloncino, seguenti dimensioni: lunghezza utile 110 cm con 7 lumi, diametro del corpo del catetere 7,5 F (compatibilità con introduttore 8,5F), diametro del palloncino distale gonfiato 13 mm. Siringa per inflazione del palloncino da 3 ml limitata a 1,5 ml. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | C0190 | 1 | PZ | 20 | 60 | 9000 | 27000 | CV68
197 |  | Card monopaziente per il monitoraggio emodinamico. Sistema minimamente invasivo, di monitoraggio in continuo della gittata cardiaca costituito da un monitor che si interfacci con i monitor multiparametrici esistenti e che utilizzi una card monopaziente. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire un sistema di monitoraggio ogni 50 card. | Z1203 | 1 | PZ | 90 | 270 | 18000 | 54000 | CV68
198 |  | Sensori neonatali (<5 kg), pediatrici (5-40 kg) e per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell’ossimetria cerebrale (rSO2.) Adesivi, a riflettanza, tecnologia a raggi infrarossi, lunghezze d’onda adeguate. Schermatura dalle interferenze luminose. Autocalibranti. Latex free. Facilmente posizionabili sia a livello cerebrale che somatico. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service 1 monitor per la lettura dell'ossimetria ogni 100 sensori. | N0199 | 1 | PZ | 650 | 1950 | 97500 | 292500 | CV68
AGHI PER ANESTESIA LOCOREGIONALE
199 |  | Ago per anestesia locoregionale single-shot. Ago per elettroneurostimolazione collegati a una prolunga (via di infusione) e a un filo conduttore. La base dell’ago deve essere anatomica e trasparente per evidenziare eventuali reflussi di sangue. La prolunga che consente l’infusione dell’anestetico termina con un cono L/L femmina, trasparente e rimovibile per permetterne la rimozione eseguendo blocchi anche con la siringa direttamente collegata all’ago. Il filo conduttore deve essere collegato a un elettroneurostimolatore per il riconoscimento del nervo. L’ago deve essere rivestito in Rilsan, per consentire di concentrare in prossimità della punta il segnale elettrico. L’ago è marcato centimetricamente per identificare con precisione la lunghezza introdotta. Lunghezze: 35, 50, 100, 120 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà offrire un elettroneurostimolatore in dotazione ogni 200 aghi. | A0103 | 1 | PZ | 1600 | 4800 | 16000 | 48000 | CV69
200 |  | Ago ecoriflettente per anestesia locoregionale single-shot. Ago elettrostimolabile con caratteristiche di alta ecogenicità per l’utilizzo con sonda ecografica. L’ago deve possedere prolunga di iniezione premontata, ecogenicità garantita e dimostrata grazie alla lavorazione superficiale dell’ago indipendentemente dall’angolo di incidenza, ago dotato della proprietà di ecogenicità a 360°, lungo tutto il suo diametro, perfetta visibilità della punta, centimetratura dell’ago per identificare la profondità di inserimento, isolamento completo della superficie dell’ago per garantire una elettrostimolazione precisa concentrata solo in punta. Devono essere disponibili diverse lunghezze e misure, in particolare 22 G x 40 mm, 22 G x 50 mm, 22 G x 80 mm, 21 G x 100 mm, 20 G x 120 mm, 20 G x 150 mm. Deve essere disponibili con punta tagliente facet o di punta atraumatica tipo Sprotte. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà offrire un elettroneurostimolatore in dotazione ogni 200 aghi. | A0103 | 1 | PZ | 2200 | 6600 | 22000 | 66000 | CV69
201 |  | Kit per anestesia plessica in continuo dotato di ago ecogenico ed elettrostimolabile, a punta facet, con cannula di inserimento premontata sull’ago. L’ecogenicità deve essere totalmente garantita indipendentemente dall’inclinazione tra ago e sonda ecografica. Inoltre l’ago deve essere completamente rivestito di materiale isolante per consentire un’elettrostimolazione precisa in punta. La cannula di inserimento deve essere preferibilmente a permanenza; una volta posizionato l’ago vicino al nervo selezionato la cannula dovrebbe rimanere in loco per consentire l’inserimento successivo del catetere. Il catetere deve essere aperto in punta, con garanzia di ecogenicità lungo tutta la sua lunghezza, inserito tramite la cannula a permanenza, di lunghezza simile a quella dell’ago, semplice da inserire con una sola mano e da fissare alla cannula. Il kit deve essere inoltre dotato di prolunga di iniezione, filtro, fissaggio del filtro. Si richiedono lunghezze di ago di circa 7 cm, 9 cm e 10 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà offrire un elettroneurostimolatore in dotazione ogni 100 kit. | A0103 | 1 | PZ | 240 | 720 | 12000 | 36000 | CV70
202 |  | Set catetere per i blocchi continui con sistema “catetere sull’ago”, ago con punta 15° isolato, 25G x 20 cm, con cavetto di collegamento all’elettroneurostimolatore e prolunga presaldati, premontato sull’ago 19G x 20 cm, termosensibile, ecogenico, radiopaco. Impugnatura a clip , connettore per il catetere al filtro, filtro antibatterico, Sistema di fissaggio adesivo per filtro, prolunga. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 100 | 300 | 5000 | 15000 | CV70
203 |  | Set per blocco del plesso in continuo con ago di Tuohy e catetere ecogenici, Ago di Tuohy isolato, tacche di profondità, presenza di marcature ecogeniche nei due cm distali configurate in schema di sicurezza per una migliore identificazione della punta, cavetto elettrico di collegamento ad elettrostimolatore presaldato sull’ago. Valvola per l’inserimento del catetere nell’ago. Catetere visibile all’ecografo con punta chiusa, rastremata, atraumatica e sei fori laterali, filtro antibatterico, connettore per il raccordo del catetere al filtro, adesivo per il fissaggio del filtro alla cute, siringa. Misure: 18G da 40 a 150 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. | A0103 | 1 | PZ | 100 | 300 | 4000 | 12000 | CV70
SISTEMA RISCALDAMENTO FLUIDI
204 |  | Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza, accessori vari, velocità di flusso medio/alta, biocompatibile, latex free, privo di ftalati, monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in uso gratuito il necessario numero di sistemi di riscaldamento | A0301 | 1 | PZ | 650 | 1950 | 10400 | 31200 | CV71
205 |  | Linea di infusione per il riscaldamento dei liquidi infusi in pazienti neonatali prematuri e pediatrici. In idoneo materiale plastico a norma, trasparente e flessibile per infusione a temperatura normotermica in sicurezza, accessori vari, biocompatibile, latex free, privo di ftalati, monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in uso gratuito il necessario numero di sistemi di riscaldamento. | A0301 | 1 | PZ | 250 | 750 | 4000 | 12000 | CV71
206 |  | Linea di infusione per il riscaldamento liquidi per infusione rapida ad alto flusso in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza, accessori vari, alta velocità di flusso fino a circa 1000 ml/min, biocompatibile, latex free, privo di ftalati, monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in uso gratuito il necessario numero di sistemi di riscaldamento. | A0301 | 1 | PZ | 450 | 1350 | 18000 | 54000 | CV71
207 |  | Sistema per il riscaldamento delle infusioni endovenose. Set per il riscaldamento a secco di liquidi infusionali, per pazienti pediatrici e adulti, in grado di garantire in uscita una temperatura normotermica con velocità di flusso da KVO a 30 litri/ora. I set monouso devono essere sterili e privi di lattice e ftalati (DEHP). La ditta aggiudicatrice dovrà fornire a richiesta e in sconto merce le unità di riscaldamento. | Z1203 | 1 | PZ | 300 | 900 | 3600 | 10800 | CV71
SISTEMI PER UMIDIFICAZIONE ATTIVA
208 | A | Circuito monouso per umidificazione, doppio riscaldato, pediatrico/adulti, diametro 22 mm, 150 cm, camera ad autoriempimento, linea espiratoria con tecnologia ad assorbimento di condensa di ultima generazione, filtro macchina coibentato per ventilatore. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un numero adeguato di umidificatori da collocare nelle terapie intensive. | R0602 | 1 | PZ | 200 | 600 | 26250 | 78750 | CV18
| B | Circuito neonatale per umidificatori attivo, in PVC o polietilene o altro materiale plastico idoneo, a norma, atossico, trasparente, flessibile, leggero. Superficie interna liscia e rinforzo a spirale esterno antischiacciamento, contenente resistenze per riscaldamento flussi sulla linea inspiratoria. Raccordo a Y saldato ai tubi, con presa per temperatura. Rilascio ed assorbimento di gas anestetici a valori minimi, documentato da lavori clinici. Compliance inferiore al 2%. Dotato di vaschette raccoglicondensa, con dispositivo unidirezionale per il mantenimento della ventilazione durante lo svuotamento, sulle due linee ventilatorie. Diametro interno 10 mm, lunghezza da 120-150 cm. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita. | R0602 | 1 | PZ | 10 | 30 |  | 0
SISTEMI RISCALDAMENTO PAZIENTI
209 |  | Copertine monopaziente disponibili per tutte le esigenze, sia per il paziente pediatrico che per l’adulto, per utilizzo sia in sala operatoria che in risveglio/terapia intensiva, a corpo intero. Devono essere realizzate in materiale flessibile e morbido; quelle chirurgiche devono essere dotate di uno speciale adesivo di fissaggio che consenta un preciso posizionamento alla cute del paziente. Il materiale della copertina deve essere tipo polietilene di tipo tessuto non tessuto, ignifugo, morbido e anallergico, confortevole per il paziente, dotate di speciali punti sulla loro superficie che permettano di forare la copertina per consentire il passaggio di cateteri e drenaggi, senza compromettere il passaggio dell’aria e la distribuzione del calore. Latex-free, radiotrasparenti e realizzate con materiale idrorepellente e antistrappo. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta un sistema di riscaldamento leggero, facile da trasportare, dotato di carrello ogni 150 copertine. | T0303 | 1 | PZ | 3750 | 11250 | 56250 | 168750 | CV72
210 |  | COPERTINA RISCALDANTE ADULTI A CORPO INTERO MONOSO STERILE per il riscaldamento ottimale di gran parte del corpo. Il riscaldamento ottimale deve avvenire solo quando la coperta viene appoggia direttamente sulla cute del paziente. Da utilizzare per la sala risveglio, per la terapia intensiva e per interventi di neurochirurgia. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta un sistema di riscaldamento leggero, facile da trasportare, dotato di carrello ogni 150 copertine | T0303 | 1 | PZ | 1500 | 4500 | 27000 | 81000 | CV72
211 |  | COPERTINA RISCALDANTE CON ACCESSO CHIRURGICO MONOUSO STERILE con ampia finestra per l’utilizzo in interventi di chirurgia addominale, laparoscopici e di chirurgia della colonna. Due ingressi per fonte calore. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta un sistema di riscaldamento leggero, facile da trasportare, dotato di carrello ogni 150 copertine. | T0303 | 1 | PZ | 1500 | 4500 | 27000 | 81000 | CV72
GAMBALI ANTIEMBOLIA
212 | A | SISTEMI A COMPRESSIONE INTERMITTENTE PER IL TRATTAMENTO DELLA PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA la ditta aggiudicataria dovrà fornire i compressori in comodato d'uso gratuito uno ogni 50 gambali ordinati : gambali altezza coscia a compressione sequenziale, graduale e circongerenziale, di materiale traspirante, multistrato e con fori di ventilazione. Il materiale deve essere confortevole per il paziente, flessibile, morbido al tatto e con margini morbidi.Gambale altezza coscia | M0304 | 1 | PAIA | 550 | 1650 | 43000 | 129000 | CV73
| B | SISTEMI A COMPRESSIONE INTERMITTENTE PER IL TRATTAMENTO DELLA PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA la ditta aggiudicataria dovrà fornire i compressori in comodato d'uso gratuito uno ogni 50 gambali ordinati : gambali altezza coscia a compressione sequenziale, graduale e circongerenziale, di materiale traspirante, multistrato e con fori di ventilazione. Il materiale deve essere confortevole per il paziente, flessibile, morbido al tatto e con margini morbidi.Gambale al ginocchio | M0304 | 1 | PZ | 300 | 900 |  | 0
| C | Plantari varie misure devono essere di materiale confortevole per il paziente, flessibile, morbido al tatto e con margini morbidi. | M0304 | 1 | PAIA | 300 | 900 |  | 0
|  | Caratteristiche tecniche compressori Sistema a compressione pneumatica intermittente per il trattamento della profilassi della trombosi venosa profonda • Compressione circonferenziale sequenziale a camere indipendenti • Compressione simultanea bilaterale, per una compressione più efficace a parità di durata della profilassi • Unità di controllo compatta e leggera • Unità di controllo silenziosa (max 60 dB) • Riconoscimento automatico del collegamento di uno o due tutori, grazie a un autotest iniziale della durata di massimo 60 secondi • Possibilità di collegare sia tutori per la gamba che plantari • Possibilità di gestire in contemporanea tutore per gamba e plantare • Impostazione automatica della pressione in rapporto al tutore utilizzato. • Possibilità di modificare la pressione in un range compreso tra 20 mmHg e 60 mmHg (prendendo come riferimento la camera centrale) per gambali, cosciali e stivale, e in un range compreso tra 120 mmHg e 140 mmHg per il plantare • Differenza di pressione tra camere consecutive di 5 mmHg, con pressione maggiore distalmente • Possibilità di modificare l’intervallo di tempo tra due compressioni successive tra 28s e 60s • Possibilità di terapia linfodrenante • Funzionamento tramite rete e a batteria ricaricabile con almeno 8 ore di autonomia. • Tempo di ricarica inferiore a 4 ore • Allarmi acustici e visivi di errato collegamento gambale, sotto-pressione o sovra-pressione, problemi tecnici e di alimentazione • Display LCD retroilluminato su cui sono riportate tutte le informazioni relative alla compressione, stato della batteria, eventuali allarmi • Tubi di collegamento dell’unità al tutore morbidi e anti-inginocchiamento | [6 empty] | 0
VARIE
213 |  | POGGIATESTA REGOLABILE MONOPAZIENTE ADATTO PER MANTENERE LA TESTA DEL PAZIENTE NELLA POSIZIONE CORRETTA QUANDO E’ INTUBATO, COMPOSTO DA 3 ANELLI REMOVIBILI PER ADATTARLO AD OGNI TIPOLOGIA DI CRANIO DEL PAZIENTE. IL MATERIALE DEVE ESSERE DI POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE, DENSITA’ 25KG/M3, MONOUSO, AUTOESTINGUENTE, LATEX FREE | V08 | 0 | PZ | 1100 | 3300 | 2915 | 8745 | MINOR PREZZO
214 |  | Cuscino per intubazioni difficili kit pluriuso per intubazioni difficili dei pazienti critici formato da un cuscino sotto scapolare e un nucale. Il rivestimento deve essere resistente e disinfettabile, impermeabile, ipoallergenico, latex free, radiotrasparente e antistatico. La densità del poliuretano espanso flessibile deve essere di 25kg/m3, tale densità é necessaria per garantire la giusta posizione della testa per tutta la durata dell’intervento e per proteggere il paziente da eventuali decubiti da pressione. | V08 | 0 | PZ | 54 | 162 | 124.2 | 372.6 | MINOR PREZZO
215 |  | Pallone intranasale per epistassi in poliuretano a bassa pressione riposizionabile con cannula ispezionabile composto da tre parti:- una guida di rilascio - un palloncino in poliuretano - una valvola bidirezionale. Deve essere latex free, ftalati free. Monouso sterile. | Q030201 | 1 | PZ | 40 | 120 | 3600 | 10800 | CV74
216 |  | Bastoncino pulizia cavo orale Bastoncino in polystyrene, spugnetta di colore blu in foam di schiuma poliuretanica. Latex free. Non sterile. | Q0190 | 0 | PZ | 3000 | 9000 | 1200 | 3600 | MINOR PREZZO
217 |  | VALVOLA espiratoria, per ventiloterapia, membrana interna in silicone riutilizzabile (tipo Plateau, Exhalation Valve). Da utilizzare in sistemi B-Pap o Bilevel | Z1203 | 0 | PZ | 80 | 240 | 400 | 1200 | MINOR PREZZO
218 |  | SCOVOLINI PER CANNULE TRACHEALI Dispositivo per la disostruzione delle cannule tracheostomiche, non sterile; supporto in acciaio inox modellabile e setole in nylon, atraumatico; lavabile non soggetto a ruggine. Il dispositivo è provvisto di manico ad un’estremità. Diametro da 7 ½ -8 a 9 ½ -10 mm; lunghezza 8-10 cm. VARIE MISURE. | R010380 | 0 | PZ | 2000 | 6000 | 6000 | 18000 | MINOR PREZZO
[8 empty] | 5004445.23 | 15013335.69